Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU/APARATURY

| SPRZĘT/APARATURA | CECHY, PARAMETRY, FUNKCJE I INNE WYMAGANIA |
| --- | --- |
| Zestaw z przenośnym aparatem do EEG/ QEEG 21 kanałowym ILOŚĆ 1 ZESTAW | Zestaw z przenośnym aparatem do EEG/ QEEG 21 kanałowym- ILOŚĆ 1 ZESTAW Urządzenie przenośne do wykonywania diagnostyki EEG i QEEG - Głowica powinna posiadać 21 kanałów EEG - 4 kanały wolne dla czujników psychofizjologicznych - możliwość wykonywania diagnostyki i tworzenia analizy metodą QEEG (Power spectra, bi-spectra, bi-coherence) Oprogramowanie zarządzające głowicą powinno posiadać poniższe funkcje i możliwości: - funkcja usuwania artefaktów z użyciem Independent Component Analysis, Principle Component Analysis - możliwość eksportowania surowego EEG, widma EEG, koherencji EEG, ERP (Event Related Potentials) oraz ERD (Event Related Desynchronisation). - funkcja automatycznego wykrywania i uśredniania iglic - funkcja analizy składowych niezależnych (ICA) widma EEG oraz ERP - możliwość wykonania analizy widmowej oraz koherencji - lokalizacja źródła dipolowego - mapowanie mózgu w technice 2D - automatyczne eksportowanie danych EEG, ERP do programów Loreta i 3D sLoreta - możliwość wykonywania ERP (próby MMN – potencjał niezgodności, Go/NOGO) - możliwość współpracy z bazą normatywną pozwalającą na porównywanie amplitudy, mocy widma, koherencji, asymetrii QEEG - możliwość współpracy z bazą normatywną pozwalającą na porównywanie amplitudy, latencji ERP z normami dla danej grupy wiekowej. - możliwość rejestracji EKG, EOG, EMG i oddychania. - możliwość rozszerzenia systemu o moduł wideometrii EEG - możliwość importowania plików w formatach: EDF, UDF, ASCII, CNT (Neuroscan), DAT LEXICOR - zaawansowane funkcje eksportowania: ASCII, EDF, EDF Plus, UDF, ANL, DAT. - uśrednianie danych ilościowych EEG dla kilku pacjentów (uśrednione spektrum EEG dla grup pacjentów) - uśrednianie ERP dla dużej ilości pacjentów - porównywanie danych ilościowych dwóch lub większej ilości zapisów EEG - oprogramowanie oraz podręcznik w języku polskim Stosowne do zestawu: Przenośny stojak na głowicę Kabel USB Plastykowa walizka WYMAGANE AKCESORIA: Zestaw do zapisu potencjałów wywołanych ERP w tym: Oprogramowanie do przeprowadzenia ERP wraz z programem do prezentacji bodźców, przyciski dla pacjenta Program powinien zawierać gotowe próby do badania komponentów ERP takich jak: - MMN (potencjał niezgodności) - P3b - P3a - N1P2 Stosowne do zestawu: - Kabel COM-COM - USB serial adapter - Przyciski dla pacjenta Baza normatywna dla QEEG oraz ERP (100 uruchomień) współpracująca z aparaturą EEG Co najmniej 1000 zapisów dla grup wiekowych 7-60 lat - USB - Klucz aktywacyjny Zestaw wszystkich dostępnych rozmiarów czepków do EEG/QEEG współpracujący z aparaturą EEG Wykonane są z elastycznej tkaniny spandex typu wpuszczone, elektrody czystej cyny dołączone do materiału. Elektrody są umieszczone w standardowym systemie 10/20. W zestawie do czepków znajdują się: - cztery czepki wszystkie rozmiary - adapter Elektrode Board - elektro-żel EEG -elektrody uszne (2 pary) -podkładki z gąbki 2razy 100 - zestaw igła i strzykawka *4 - taśma do mierzenia głowy - płyn do mycia czepków - instrukcja Video (DVD) System komputerowy do EEG: Komputer typu Laptop- (do EEG, do ERP) - System operacyjny MS Windows 7 32-bitowy lub równoważny w zakresie współpracy z oprogramowaniem dla biofeedback, w najwyższej polskiej wersji językowej. - procesor o wydajności min. 200 punktów teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny na www.cpubenchmark.net). - HDD 160 GB lub więcej - 2048 MB RAM lub więcej - Karta graficzna odpowiednia dla specjalistycznego oprogramowania biofeedback - Trzy wolne porty USB - Wyposażenie dodatkowe: mysz - Przekątna ekranu minimum 15,6 cali - Klawiatura numeryczna - Wbudowane głośniki - Oprogramowanie zainstalowane i gotowe do pracy. Jeżeli wykonawca nie poda nazwy równoważnego oprogramowania zamawiający uzna, że przedmiotem oferty jest oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy) wskazany przez zamawiającego. Aparatura powinna posiadać certyfikat CE |
| Zestaw ze stacjonarnym aparatem do EEG/ QEEG 32 kanałowym – ILOŚĆ 1 ZESTAW | Zestaw ze stacjonarnym aparatem do EEG/ QEEG 32 kanałowym – ILOŚĆ 1 ZESTAW Urządzenie stacjonarne do wykonywania diagnostyki EEG i QEEG - Głowica powinna posiadać co najmniej 32 kanały EEG - 8 kanałów wolnych do pomiarów psychofizjologicznych - możliwość wykonywania diagnostyki i tworzenia analizy metodą QEEG (Power spectra, bi-spectra, bi-coherence) Oprogramowanie zarządzające głowicą powinno posiadać poniższe funkcje i możliwości: - funkcja usuwania artefaktów z użyciem Independent Component Analysis, Principle Component Analysis - możliwość eksportowania surowego EEG, widma EEG, koherencji EEG, ERP (Event Related Potentials) oraz ERD (Event Related Desynchronisation). - funkcja automatycznego wykrywania i uśredniania iglic - funkcja analizy składowych niezależnych (ICA) widma EEG oraz ERP - możliwość wykonania analizy widmowej oraz koherencji - lokalizacja źródła dipolowego - mapowanie mózgu w technice 2D - automatyczne eksportowanie danych EEG, ERP do programów Loreta i 3D sLoreta - możliwość wykonywania ERP (próby MMN – potencjał niezgodności, Go/NOGO) - możliwość współpracy z bazą normatywną pozwalającą na porównywanie amplitudy, mocy widma, koherencji, asymetrii QEEG - możliwość współpracy z bazą normatywną pozwalającą na porównywanie amplitudy, latencji ERP z normami dla danej grupy wiekowej. - możliwość rejestracji EKG, EOG, EMG i oddychania. - możliwość rozszerzenia systemu o moduł wideometrii EEG - możliwość importowania plików w formatach: EDF, UDF, ASCII, CNT (Neuroscan), DAT LEXICOR - zaawansowane funkcje eksportowania: ASCII, EDF, EDF Plus, UDF, ANL, DAT. - uśrednianie danych ilościowych EEG dla kilku pacjentów (uśrednione spektrum EEG dla grup pacjentów) - uśrednianie ERP dla dużej ilości pacjentów - porównywanie danych ilościowych dwóch lub większej ilości zapisów EEG - oprogramowanie oraz podręcznik w języku polskim Dodatkowe parametry wzmacniacza: -Wzmacniacz pracuje w oparciu o system komputerowy. Połączenie USB Dodatkowe bezpieczeństwo mikro przy wtyczce USB - pasmo częstotliwości do 150 Hz - wzmacniacz typu DC - konwersja analogowo-cyfrowa 24 bit - częstotliwość próbkowania: co najmniej 200 Hz na kanał. -Częstotliwość filtra wyzwalającego 50/60 Hz: nie mniej niż 30 dB. -Dopuszczalne granice błędu współczynnika dla domeny czasowej w granicach 0.2 do 10 s: ± 5%. -Impedancja wejściowa: nie mniej niż 200 MΩ, Stosowne do zestawu: - Kabel USB - plastykowa walizka Przenośny stojak na głowicę WYMAGANE AKCESORIA Zestaw do zapisu potencjałów wywołanych ERP w tym: Oprogramowanie do przeprowadzenia zapisu ERP wraz z programem do prezentacji bodźców, przyciski dla pacjenta Program powinien zawierać gotowe próby do badania komponentów ERP takich jak: - MMN (potencjał niezgodności) - P3b - P3a - N1P2 Stosowne do zestawu: - Kabel COM-COM - USB serial adapter - Przyciski dla pacjenta Baza normatywna dla QEEG oraz ERP (100 uruchomień) współpracująca z aparaturą EEG Co najmniej 1000 zapisów dla grup wiekowych 7-60 lat - USB - Klucz aktywacyjny Zestaw wszystkich dostępnych rozmiarów czepków do EEG/QEEG współpracujący z aparaturą EEG Wykonane są z elastycznej tkaniny spandex typu wpuszczone, elektrody czystej cyny dołączone do materiału. Elektrody są umieszczone w standardowym systemie 10/20. W zestawie do czepków znajdują się: - cztery czepki wszystkie rozmiary - adapter Elektrode Board - elektro-żel EEG -elektrody uszne (2 pary) -podkładki z gąbki 2razy 100 - zestaw igła i strzykawka *4 - taśma do mierzenia głowy - płyn do mycia czepków - instrukcja Video (DVD) System komputerowy do EEG: Komputer typu Laptop- (do EEG, do ERP) - System operacyjny MS Windows 7 32-bitowy lub równoważny w zakresie współpracy z oprogramowaniem dla biofeedback, w najwyższej polskiej wersji językowej - procesor o wydajności min. 200 punktów teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny na www.cpubenchmark.net). - HDD 160 GB lub więcej - 2048 MB RAM lub więcej - karta graficzna odpowiednia dla specjalistycznego oprogramowania biofeedback - Trzy wolne porty USB - Wyposażenie dodatkowe: mysz - Przekątna ekranu minimum 15,6 cali - Klawiatura numeryczna - Wbudowane głośniki - Oprogramowanie zainstalowane i gotowe do pracy. Aparatura powinna posiadać certyfikat CE |
| Zestaw aparatury z koderem 10 kanałowym wraz akcesoriami do EEG Biofeedback – ILOŚĆ 2 ZESTAWY | Zestaw aparatury z koderem 10 kanałowym wraz akcesoriami do EEG Biofeedback – ILOŚĆ 2 ZESTAWY Urządzenie do terapii i treningu Biofeedback - aparatura powinna posiadać certyfikat wyrobu medycznego CE - aparatura powinna zawierać koder 10-kanałowy, do diagnozy 10 tych samych parametrów w jednym czasie - częstotliwość próbkowania na wszystkich 10 kanałach minimum 2048 próbek/sek. - możliwość podłączenia jednocześnie 10 czujników EMG - możliwość podłączenia jednocześnie 10 czujników przewodności skóry - możliwość obsługi czujników do pomiaru SEMG (powierzchniowego EMG), BVP lub EKG (rytmu serca), Temp (temperatury), oddychania, SC przewodności skóry. - możliwość współpracy z aparaturą do prowadzenia terapii HEG Biofeedback (hemoencefalografia) - możliwość pomiaru impedancji zgodnie z definicją (parametry opór skóry), czujnik zewnętrzny - możliwość prowadzenia dwukanałowej diagnostyki EEG - możliwość rozbudowy o bazę normatywną, działającą w czasie rzeczywistym - możliwość współpracy z czujnikiem do testowania czasu reakcji - możliwość podłączenia czujników takich jak: goniometr, torsjometr, inklinometr - możliwość komunikacji z urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem interfejsu USB Relay I/O, które otwiera lub zamyka obwód elektryczny w zależności od poziomu parametrów fizjologicznych (minimum 4 kanały z możliwością powiązania z każdym z wymienionych parametrów: EEG, EMG, przewodność skóry, temperatura) Oprogramowanie powinno posiadać poniższe funkcje i możliwości: możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji, muzyki, ćwiczeń - możliwość korzystania z DVD, CD, plików AVI, Wave, BMP, MP3 - możliwość korzystania z gier typu Flash - możliwość samodzielnej budowy lub edycji ekranu wyświetlania danych fizjologicznych (terapeuty) i ekranu pacjenta - możliwość samodzielnej budowy lub edycji skryptów terapeutycznych - możliwość ręcznego i automatycznego usuwania artefaktów - możliwość zapisu surowego sygnału EEG i odtwarzanie go po sesji - możliwość tworzenia raportów i trendów (automatycznie generowany raport z przebiegu wszystkich sesji) - możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez innych terapeutów - możliwość archiwizacji danych oraz eksportowanie do formatu ASCII - tworzenie automatycznych raportów w programach Word i Excel - polska wersja językowa - kabel optyczny łączący koder z USB - urządzenie USB – łącznik kodera z komputerem - sensor z funkcją pomiaru impedancji - Elektrody w montażu jedno/dwubiegunowym DIN - Pasta klej, - Pasta oczyszczająca. WYMAGANE AKCESORIA: Zestaw dodatkowych animacji treningowych (minimum 150) Gry do treningu (współpracujące z oprogramowaniem zarządzającym koderem) Opis gier do treningu: - aplikacja składająca się z serii gier wideo i skonfigurowanych ustawień dla urządzeń zewnętrznych na nośniku CD/DVD - możliwość wyboru postaci lub pojazdu w grze - możliwość sterowania pojazdami przy pomocy różnych parametrów fizjologicznych takich jak: EEG, pomiar tętna, przewodność skóry, EMG, oddech - wyposażona w możliwość podłączenia i obsługę zewnętrznego interfejsu I/O Relay dla zabawek mechanicznych i ruchomych urządzeń zewnętrznych (np. robotów) - obsługa do 4 różnych komend powiązanych z dowolnym sygnałem fizjologicznym za pośrednictwem interfejsu I/O Relay Czujnik SC ma dokonywać pomiaru zmian przewodnictwa skóry na palcach dłoni. Pomiar tego parametru ma być dokonywany w jednostkach microSiemens Czujnik ma być wyposażony w paski na palce z elektrodami Ag-AgCl, które powinny być wymienne Czujnik objętości pulsu BVP ma dokonywać pomiaru objętości pulsu (inaczej zwany fotopletysmograf). Z pomocą podczerwieni ma mierzyć takie parametry, jak: tętno, amplituda BVP, kształt fal BVP, zmienność HR. Czujnik Oddychania 2 razy przepona, klatka piersiowa ma służyć do pomiaru amplitudy i rytmu oddychania. Zakładany ma być na pas przeponowy piersiowy na pasku z rzepem Czujnik pomiaru temperatury czujnik ma rejestrować temperaturę w stopniach C. lub Fahr.) w przedziale od 50 do 115ºF (10 do 45ºC) z dokładnością do 0.006ºF Czujnik EMG 2 razy ma służyć do pomiaru powierzchniowej elektromiografii rejestrującym sygnał w postaci RMS (Root Mean Square) – sygnał widziany na ekranie ma być wygładzony automatycznie. Czujnik EKG czujnik elektrokardiografii ma służyć do pomiaru RSA i HRV (zmienności rytmu serca), ma wspomagać prowadzenie treningu biofeedback z pomiarem rytmu serca. Elektrody czujnika mają być zakładane w okolicy mięśnia sercowego. Elektrody do SEMG: –pojedyncze 300 szt.- 1 komplet - potrójne 100 szt. – 1 komplet Baza normatywna, powinna mieć możliwość prezentacji w czasie rzeczywistym (podczas treningu EEG Biofeedback) odchylenia parametrów ilościowych EEG od normy. Baza powinna obejmować średnie zapisy dla wieku co najmniej 7lat -60 lat. Czujnik do pomiaru impedancji Komputer typu Laptop z dodatkowym monitorem - Komputer laptop z funkcją pracy w trybie 2-monitorowym (minimum jedno dodatkowe wyjście na monitor zewnętrzny). - Procesor o wydajności min. 200 punktów teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny na www.cpubenchmark.net). - System operacyjny MS Windows 7 32-bitowy lub równoważny w zakresie współpracy z oprogramowaniem dla biofeedback, w najwyższej polskiej wersji językowej. - Minimum RAM: 2 GB. - HDD 160 GB lub więcej - CD ROM lub napęd DVD - Karta wideo (minimum XGA, rozdzielczość monitora 1024 x 768) - 64 bitowa kompatybilna karta dźwiękowa oraz głośniki - min. 4 porty USB - Pakiet MS Office Standard 2010 PL lub równoważny pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy funkcjonalne pakietu MS Office Standard2010 PL tj. elementy spełniające funkcjonalności edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, klienta poczty elektronicznej, programu do tworzenia publikacji oraz materiałów marketingowych, programu do tworzenia i organizowania notatek. Równoważny pakiet biurowy musi umożliwiać otwieranie, edycję i zapis dokumentów w formatach: doc, docx, xls, xlsx. Równoważny pakiet biurowy musi umożliwiać tworzenie, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx. Równoważny pakiet biurowy musi otwierać i zapisywać pliki formatów: doc, docx, xls, xlsx bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolory, działające makra). - Czytnik kart pamięci Flash - dodatkowy zewnętrzny monitor: LCD, min. 19 cali - dołączone wyposażenie: mysz - Oprogramowanie zainstalowane i gotowe do pracy. Zewnętrzny moduł zdalnego przesyłania danych do komputera (bluetooth), który zapewnia bezprzewodowe przesyłanie danych do kodera. Do zastosowania gdy nie można użyć połączenia kablem światłowodowym Zasięg: do 100 m Oprogramowanie współpracujące z dostarczaną aparaturą, pozwalające na badanie wzajemnych zależności między procesami fizjologicznymi i poznawczymi u badanego. Kabel do 2-kanałowego EEG 22in, 56cm Komplet elektrod Aparatura powinna posiadać certyfikat CE |
| Zestaw aparatury z koderem 2 kanałowym wraz akcesoriami do EEG Biofeedback – ILOŚĆ 12 ZESTAWÓW | Zestaw aparatury z koderem 2 kanałowym wraz akcesoriami do EEG Biofeedback – ILOŚĆ 12 ZESTAWÓW Urządzenie do terapii i treningu Biofeedback powinno posiadać parametry zgodne z poniższymi: - aparatura powinna posiadać certyfikat wyrobu medycznego CE - aparatura powinna zawierać koder 2-kanałowy, do diagnozy 2 parametrów w tym samym czasie - możliwość równoczesnych pomiarów par parametrów fizjologicznych: SC (przewodność skóry) – Temp Oddech – oddech EMG – EMG EEG – EEG Oddech – EKG Oddech – BVP - możliwość podłączenia czujnika typu goniometr - możliwość współpracy z aparaturą do prowadzenia terapii HEG Biofeedback (hemoencefalografia) - możliwość pomiaru impedancji, czujnik zewnętrzny - możliwość prowadzenia dwukanałowej diagnostyki EEG - możliwość rozbudowy o bazę normatywną, działającą w czasie rzeczywistym - możliwość komunikacji z urządzeniem zewnętrznym za pośrednictwem interfejsu USB Relay I/O, które otwiera lub zamyka obwód elektryczny w zależności od poziomu parametrów fizjologicznych (minimum 2 kanały z możliwością powiązania z każdym z wymienionych parametrów: EEG, EMG, przewodność skóry, temperatura, oddychanie, EKG) Oprogramowanie powinno posiadać poniższe funkcje i możliwości: możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji, muzyki, skanów ćwiczeń i testów - możliwość korzystania z DVD, CD, plików AVI Wave, BMP, MP3 - możliwość korzystania z gier typu Flash - możliwość samodzielnej budowy lub edycji ekranu terapeuty i pacjenta -możliwość samodzielnej budowy lub edycji skryptów terapeutycznych - możliwość ręcznego i automatycznego usuwania artefaktów - możliwość zapisu surowego sygnału EEG i odtwarzanie go po sesji - możliwość tworzenia raportów i trendów (automatycznie generowany raport z przebiegu wszystkich sesji) - możliwość implementowania do systemu skryptów terapeutycznych przygotowanych przez innych terapeutów - możliwość archiwizacji danych oraz eksport ich do Worda i Exela - polska wersja językowa - Urządzenie – łącznik kodera z komputerem - Czujnik z funkcją pomiaru impedancji, - Elektrody w montażu jedno/dwubiegunowym DIN - Pasta klejąco-przewodząca, - Pasta oczyszczająca WYMAGANE AKCESORIA: Zestaw dodatkowych animacji treningowych (minimum 150) Gry do treningu (współpracujące z oprogramowaniem) Opis gier do treningu: - aplikacja składająca się z serii gier wideo i skonfigurowanych ustawień dla urządzeń zewnętrznych na nośniku CD/DVD - możliwość wyboru postaci lub pojazdu w grze - możliwość sterowania pojazdami przy pomocy różnych parametrów fizjologicznych takich jak: EEG, pomiar tętna, przewodność skóry, EMG, oddech - wyposażona w możliwość podłączenia i obsługę zewnętrznego interfejsu I/O Relay dla zabawek mechanicznych i ruchomych urządzeń zewnętrznych (np. robotów) - obsługa do 4 różnych komend powiązanych z dowolnym sygnałem fizjologicznym za pośrednictwem interfejsu I/O Relay Oprogramowania, współpracujące z dostarczaną aparaturą, które pozwala na badanie wzajemnych zależności między procesami fizjologicznymi i poznawczymi u badanego. Komputer typu Laptop - Komputer laptop z funkcją pracy w trybie 2-monitorowym. - Procesor o wydajności min. 200 punktów teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny na www.cpubenchmark.net). - System operacyjny MS Windows 7 32-bitowy lub równoważny w zakresie współpracy z oprogramowaniem dla biofeedback, w najwyższej polskiej wersji językowej. - Minimum RAM: 2 GB. - HDD min. 160 GB - CD ROM lub napęd DVD - Karta wideo (minimum XGA, rozdzielczość monitora 1024 x 768) - 64 bitowa kompatybilna karta dźwiękowa oraz głośniki - min. 4 porty USB. - Pakiet MS Office Standard 2010 PL lub równoważny pakiet biurowy zawierający wszystkie elementy funkcjonalne pakietu MS Office Standard2010 PL tj. elementy spełniające funkcjonalności edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, klienta poczty elektronicznej, programu do tworzenia publikacji oraz materiałów marketingowych, programu do tworzenia i organizowania notatek. Równoważny pakiet biurowy musi umożliwiać otwieranie, edycję i zapis dokumentów w formatach: doc, docx, xls, xlsx. Równoważny pakiet biurowy musi umożliwiać tworzenie, wykonywanie i edycję makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx. Równoważny pakiet biurowy musi otwierać i zapisywać pliki formatów: doc, docx, xls, xlsx bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolory, działające makra). - Czytnik kart pamięci Flash - dołączone wyposażenie: mysz - Oprogramowanie zainstalowane i gotowe do pracy. Zestaw czujników do pomiarów zmiennych psychofizjologicznych kompatybilnych z dostarczoną 2 kanałową aparaturą do EEG Biofeedback Czujnik SC (ilość 3 sztuki) ma dokonywać pomiaru zmian przewodnictwa skóry na palcach dłoni. Pomiar tego parametru ma być dokonywany w jednostkach microSiemens Czujnik ma być wyposażony w paski na palce z elektrodami Ag-AgCl, które powinny być wymienne Czujnik objętości pulsu BVP (ilość 3 sztuki) ma dokonywać pomiaru objętości pulsu (inaczej zwany fotopletysmograf). Z pomocą podczerwieni ma mierzyć takie parametry, jak: tętno, amplituda BVP, kształt fal BVP, zmienność HR.Czujnik Czujnik Oddychania (ilość 3 sztuki) ma służyć do pomiaru amplitudy i rytmu oddychania. Zakładany ma być na pas przeponowy piersiowy na pasku z rzepem Czujnik pomiaru temperatury (ilość 3 sztuki) czujnik ma rejestrować temperaturę w stopniach C. lub Fahr.) w przedziale od 50 do 115ºF (10 do 45ºC) z dokładnością do 0.006ºF Aparatura powinna posiadać certyfikat CE |
| Pakiet 12 gier typu flash | Pakiet 12 gier typu flash kompatybilne z dostarczonym aparatem EEG Biofeedback i oprogramowaniem właściwym dla wyspecyfikowanych zestawów |
| Akcesoria zapasowe biofeedback | Akcesoria zapasowe biofeedback (zestaw materiałów eksploatacyjnych) Komplet Elektrod EEG Monopolar/Bipolar DIN 79 cm - 2 szt Elektroda pojedyncza miseczkowa do zestawu DIN - 3 szt Elektroda pojedyncza uszna do zestawu DIN - 5 szt. Pasta przewodząca EEG 228 g - 7 szt. Pasta ścierająca (peeling)EEG 114 g - 8 szt. Komplet elektrod single (100) - 2 szt. Komplet elektrod triode (300) - 2 szt. Komplet elektrod uni-gel (100)- 3 szt. |