ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna pieca do wygrzewania próbek

KZ-371/36/12

| Lp. | Wymagane parametry techniczne |  | piec oferowany przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane techniczne pieca |  |  |
|  | Komora pieca: szerokość 150 cm x wysokość 140 cm x głębokość 210 cm |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: szerokość 390 cm x wysokość 325 cm x głębokość 335 cm |  |  |
|  | Masa maksymalna: 16,5 kg |  |  |
|  | Temperatura max. 1100 °C |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz |  |  |
|  | Moc znamionowa 1400 W |  |  |
|  | Czas nagrzewania 1100 °C - 120 minut |  |  |
|  | Współczynnik względnego opóźnienia: c=0,001 |  |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | Zespół grzejny z zainkludowanymi grzałkami, z trzema płytami grzejnymi |  |  |
|  | Drzwiczki dwupołożeniowe - dociskane sprężyną chroniącą przed przypadkowym ich zamknięciem podczas obsługi |  |  |
|  | Wyłącznik drzwiowy - rozłączający zasilanie grzałek. |  |  |
|  | Czujnik temperatury: termopara płaszczowa, zamknięta NiCr-NiAl |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, przy awarii czujnika temperatury |  |  |
|  | Izolacja termiczna z włóknistych materiałów ogniotrwałych |  |  |
|  | Kominek umożliwiający podłączenie wyciągu |  |  |
|  | Termoregulator umieszczony z boku pieca. |  |  |
| 2. | Dane techniczne termoregulatora |  |  |
|  | Ilość programów dla wersji | 6 (4 programy grzania, 1 program grzania z chłodzeniem oraz 1 program specjalny) |  |
|  | ilość etapów dla programów | 3 dla programów 1,2,3,4,5 i 4 dla programu T |  |
|  | Ilość etapów dla programu C | 1 |  |
|  | Zakresy temperatur pracy pieca | do 1100 °C |  |
|  | Czasy przystanków | od l min do l0 h |  |
|  | Czas opóźnienia pracy regulatora | 30 s |  |
|  | Opóźnienie programowe pracy pieca | do 8 dni |  |
|  | Błąd podstawowy wskazania temperatury | 0,5% +/-1 cyfra |  |
|  | Błąd podstawowy wskazania czasu | 1 min |  |
|  | Programowana szybkość nagrzewania | od l do20 °C/min |  |
|  | Pobór mocy regulatora (bez obciążenia) | 5VA |  |
|  | Temperatura otoczenia | 5 do 35°C |  |
|  | Wilgotność względna | 25 do 85% |  |
|  | Zabezpieczenie zewnętrzne obwodu grzejnika | Do 16A |  |
| 3. | Przeznaczenie Termoregulator przeznaczony ma być do sterowania pracą pieca laboratoryjnego, mogącego służyć do wygrzewania form odlewniczych. Programowaniu podlegają temperatury i czasy odcinka stałej temperatury oraz szybkości nagrzewania pieca. Regulator ma posiadać monitor ekranowy podający: informacje, komunikaty, wartości parametrów programu i aktualne wartości parametrów procesu |  |  |
| 4. | Działanie termoregulatora Regulator ma sterować pracą pieca według jedno, trzy lub czteroetapowego programu, ustalonego przez użytkownika. Każdy etap ma składać się z odcinka narostu temperatury i odcinka stałej temperatury. Programowaniu mają podlegać dla każdego etapu oddzielnie: szybkość narostu temperatury, temperatura przystanku, czas odcinka stałej temperatury. Temperatury kolejnych czasów odcinka stałej temperatury mogą być ustawiane tylko w porządku rosnącym, tzn. temperatura drugiego musi być większa niż pierwszego a temperatura trzeciego większa niż drugiego. Wyjątek stanowi program z chłodzeniem gdzie w czwartym etapie temperatura musi być niższa niż w trzecim. |  |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.