Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

OFEROWANYCH W POSTĘPOWANIU NR TZ-371/112/12

I. DOZYMETR Z LICZNIKIEM GEIGERA MÜLLERA – 1 SZT.

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany dozymetr z licznikiem Geigera Müllera /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje, cechy/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Alarm dźwiękowy – jeżeli dawka promieniowania γ będzie przekraczać 10 µSv/h |  |
| 3. | Definiowanie różnych rodzajów promieniowania za pomocą filtra umieszczonego na panelu |  |
| 4. | Detektor promieniowania typ Geigera-Müllera, wrażliwość 18 cps /mR/h Co60 |  |
| 5. | Sygnał wyjściowy dawce promieniowania γ lub promieniowania całkowitego αβγ w µSv/h lub CPM |  |
| 6. | Jednostki pomiarowe w automatycznie wybranych zakresach 0,00 – 9,99 µSv/h: 0,01 µSv/h, 10,0 – 99,9 µSv/h: 0,1 µSv/h, lub 0 – 999 CPM: 1 CPM |  |

II. LICZNIK GEIGERA MÜLLERA – BLUETOOTH - 1 SZT.

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany Licznik Geigera Müllera – bluetooth /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje, cechy/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Nie mniej niż pięć niezależnych kanałów pomiarowych |  |
| 3. | Wynik w czasie nie dłuższym niż 10 sekund |  |
| 4. | Automatyczne odejmowanie tła gamma na pomiar beta zanieczyszczenia |  |
| 5. | Podświetlenie wyświetlacza |  |
| 6. | Alarm przekroczenia zaprogramowanej wartości progowej |  |
| 7. | Gamma–ray i promieniowania X dawki równoważnej (137 CS): µSv/h 0.1 … 9 999; ±10% |  |
| 8. | Gamma–ray i promieniowania X dawce (137 CS): mSv 0,001 … 9 999; ±15% |  |
| 9. | Gęstość strumienia cząstek –Beta (90 Sr + 90 Y): 10 … 100 000; ±20% |  |
| 10. | Dawka równoważna czas gromadzenia i dokładność pomiaru: 1 min … 9 999h; ±0,1s za 24h |  |
| 11. | Zakres pomiaru energii i zależności energetycznej: - Promieniowanie gamma i X-ray: MeV 0,05 … 3,0; ±25% - Promieniowanie beta: MeV 0,5 … 3,0; - Progi rozdzielczości promieniowania: dawki µSv/h 0.01 |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy