Częstochowa, dn. 12.09.2012

KZ-371/106/12                                                                             

Do wszystkich Wykonawców 

biorących udział 
w postępowaniu nr  KZ-371/106/12

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zwana dalej Zamawiającym informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Poniżej podaję treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:
Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści dewar o wadze pustego pojemnika 9,2 kg? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: 

Nie. Ze względu na zaplanowany częsty transport azotu w dewarze do i z laboratorium Zamawiający wymaga, aby waga pustego pojemnika była nie większa niż 7,5 kg.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści dewar o wadze pełnego pojemnika 19 kg? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: 

Nie. Ze względu na zaplanowany częsty transport azotu w dewarze do i z laboratorium Zamawiający wymaga, aby waga pełnego pojemnika była nie większa niż 14,7 kg.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści dewar o średnicy całkowitej 308 mm? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: 

Tak. 

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o zaakceptowanie w zadaniu nr 2 „Dewar do przechowywania 
i transportu ciekłego azotu” parametrów:

- Ciężar pustego pojemnika do 7,5 kg

- Ciężar pełnego pojemnika do 14,7 kg

- Średnica całkowita do 308 mm 

Odpowiedź: 

Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry.

Zamówienia informuję, iż ulega przedłużeniu do dnia 18.09.2012r. do godz. 9.00 termin składania ofert.
Otwarcia ofert nastąpi w dniu 18.09.2012r. o godz. 09.30.
Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

KANCLERZ
mgr Mariola Ptaszek

PAGE  
2

