ZAMAWIAJĄCY

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA

UL. WASZYNGTONA 4/8

42-200 CZĘSTOCHOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ

DLA INSTYTUTU CHEMII OCHRONY ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

38436200-2 wyparki rotacyjne

42122450-9 pompy próżniowe

38436310-6 płyty grzejne

Postępowanie nr TZ-371/154/12

Spis treści

| Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3 #### Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 4 Kryteria oceny ofert, wybór oferty Rozdział 5 Umowa | 3 9 16 17 17 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Do niniejszego postępowania będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113/2010, poz. 759 z póź. zm.), oznaczanej dalej skrótem – upzp.

- Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zawartość oferty, sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113/2010, poz. 759 z póź. zm.).

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokument załączony do oferty sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść, opis będą odpowiadać formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Jeżeli Zamawiający określając w SIWZ produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie dopuszcza składania ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie towaru producenta innego aniżeli wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno – eksploatacyjne, posiadać taka samą lub lepszą funkcjonalność oraz musi posiadać gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela wymieniony producent

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Podpisy winny być złożone własnoręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem  przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy w przypadku gdy zostaną opatrzone stemplem imiennym lub gdy w inny sposób, na podstawie złożonych dokumentów możliwa będzie identyfikacja osoby składającej podpis.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

- Wszystkie poprawki, przekreślenia, dopiski były podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

- Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji. Na ofertę składają się:

  - formularz oferty,

  - dokumenty i oświadczenia wymagane w części IV niniejszej SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt. 16. Poświadczona za zgodność z oryginałem mysi być każda zapisana strona kopii dokumentu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w części II pkt 2 (rozdz. 1) SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz zaleca się by były umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507

42 – 200 Częstochowa

oraz posiadającym następujące oznaczenia:

……………………………………………..

(firma/imię i nazwisko Wykonawcy)

……………………………………………..

(adres Wykonawcy)

oraz:

OFERTA PRZETARGOWA Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Instytutu Chemii Ochrony Środowiska i Biotechnologii Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii Im. Jana Długosza W Częstochowie. Nr postępowania: TZ-371/154/12 Nie otwierać przed: 27.11.2012, GODZINA: 09.50

W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, nie otwarcie oferty podczas sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana treści oferty winna być przygotowana i opakowana w ten sam sposób co oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie z wyrazem „ZMIANA”

II.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 upzp:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający w zakresie pkt 1.1 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia,

Zamawiający w zakresie pkt 1.2 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia

Zamawiający w zakresie pkt 1.3 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.4 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.5 nie wyznacza szczegółowych warunków

  - Brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z warunków określonych w punktach 1.1.-1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie 1.6. musi spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w punkcie 1.1. – 1.6. w oparciu o dokumenty, oświadczenia, o których mowa w części III pkt. 1-2 niniejszego rozdziału, według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy, Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów, oświadczeń z części III pkt. 1- 2, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

- Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców, którzy spełniają przesłanki z art. 24 ust. 2 upzp.

III.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

- W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp a określonych w części II pkt 1.1. – 1.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 2).

Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie winno być złożone w formie oryginału.

- W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 3 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu z pkt. 2.3., to Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wykazujące, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

- W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć opis – specyfikację techniczną oferowanej aparatury potwierdzającą spełnianie wszystkich wymagań, funkcji i parametrów technicznych wyszczególnionych w SIWZ z podaniem oznaczeń takich jak: typ model, marka oferowanej aparatury. Zaleca się sporządzenie specyfikacji technicznej na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik – zgodnie z pkt. 16 cz. I i pkt. 2 cz. IV ).

IV.	SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

(w tym przedsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty ( w przypadku spółki cywilnej może być to umowa spółki).

- W ofercie składanej przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia należy wskazać firmy/ imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

V.	WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

# Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą określają przepisy art. 85 ust. 2 - 4 u.p.z.p.

VII.	SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Akademia im. Jana Długosza. ul. Waszyngtona 4/8, Sekretariat Kanclerza, pok. 507, 42-200 Częstochowa. Godziny pracy Sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

- W przypadku składania ofert drogą pocztową termin złożenia oferty zostaje zachowany jeżeli oferta zostanie doręczona do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie poprzedzającym przed upływem terminu składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2012 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2012 r. o godz. 09:50 w siedzibie Zamawiającego w

Częstochowskiej przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138.

- Otwarcie ofert jest jawne.

VIII.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1.	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.	Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzona fakt ich otrzymania.

3.	Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 upzp winny być,  złożone w formie przewidzianej dla tych dokumentów. W tym przypadku nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną.

4.	Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:

- Tel. 34/378 42 00 (Dział Zamówień Publicznych – Adrianna Borowiecka);

- Fax. 34/378 42 00;

- adres poczty elektronicznej: a.borowiecka@ajd.czest.pl

5.	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.		Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.		Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

8.		Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na własnej stronie internetowej.

9.		W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

# IX.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 2 upzp przysługuje odwołanie wyłącznie  od poniższych czynności:

  - opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Tryb terminy wnoszenia odwołania określają przepisy działu VI rozdz. 2 upzp.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, na które odwołanie nie przysługuje. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Instytutu Chemii Ochrony Środowiska i Biotechnologii Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie:

1.1	2 szt. rotacyjnych wyparek próżniowych wyposażonych w łaźnie wodno – olejowe, kontrolery próżni oraz  membranowe pompy próżniowe o parametrach podanych poniżej (określone parametry i wymagania należy traktować jako minimalne):

1.1.1 Rotacyjna wyparka próżniowa

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Konfiguracja szkła | chłodnica skośna ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni. |
| Powierzchnia kondensacji | min. 1500 cm2 |
| Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej | Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej kolby destylacyjnej |
| Prędkość obrotowa | płynna regulacja w zakresie nie mniejszym niż 20 – 280 min-1 |
| Mocowanie kolby destylacyjnej | system do szybkiego zdejmowania kolby destylacyjnej. |
| Napęd | cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie. |
| Podnoszenie kolby | ręczne. |
| Możliwość stosowania kolb destylacyjnych | Możliwość stosowania kolb destylacyjnych o rozmiarach 50 – 4000 ml |
| Wymagania dodatkowe | - W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda - Butelka Woulff’a z elektrycznym zaworem odcinającym i min. 3 króćcami podłączeniowymi |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz |
| Zużycie mocy | poniżej 1360 W z łaźnią |
| Masa wyparki ze szkłem | nie więcej niż 20kg |
| Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | nie więcej niż 550 x 575 x 415 mm |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |

1.1.2	Łaźnia wodno-olejowa do wyparki próżniowej rotacyjnej o parametrach podanych poniżej (określone parametry i wymagania należy traktować jako minimalne):

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Pojemność misy | 4 litry |
| Maksymalny rozmiar kolby | 4 litry |
| Zakres temperatury | 20 – 95°C |
| Nastawy temperatury | pokrętło 0 – 100°C |
| Odchylenie temperaturowe | ± 2°C |
| Wykonanie misy łaźni | Stal nierdzewna |
| Łaźnia z możliwością odłączania od bazy | Łaźnia z możliwością odłączania od bazy (system bezprzewodowy |
| Wymiary (Dł. X Wys. X Gł.) | Nie większe niż 285 x 240 x 300 mm |
| Masa łaźni bez cieczy: | do 4 kg |
| Zasilanie | 220 - 240 V/50 Hz |
| IP klasa | 21 |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |

1.1.3	Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna o parametrach podanych poniżej (określone parametry i wymagania należy traktować jako minimalne):

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Próżnia końcowa | nie gorsza niż 10 mbar |
| Wydajność | nie mniejsza niż 1,8 m3/h |
| Ilość stopni | 2 |
| Ilość głowic | 2 |
| Regulacja prędkości pracy pompy | Możliwość płynnej regulacji prędkości pracy pompy. |
| Silnik | bezszczotkowy |
| Pompa | chemicznie odporna |
| Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne | Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne |
| System samoczynnego przedmuchiwania membran | System samoczynnego przedmuchiwania membran |
| Poziom hałasu | 40 - 52 dB (A) |
| Port do komunikacji z kontrolerem próżni i wyparką rotacyjną | RS-485 |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): | Nie większe niż 180 x 280 x 206mm |
| Masa | poniżej 5,5 kg |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz |
| Możliwość rozbudowy | Możliwość rozbudowy o chłodnicę z kolbą odbierającą na wydechu pompy. |
| Zużycie mocy | max. 250 W |
| IP klasa | IP 34 |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |

1.1.4	Kontroler próżni o parametrach podanych poniżej (określone parametry i wymagania należy traktować jako minimalne):

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Zakresy pomiarowe | od 1400 do 0 mbar (hPa) |
| Zakres kontroli próżni | od 1100 do 1 mbar (hPa) |
| Regulacja próżni | do zadanej wartości z określoną histerezą |
| Główne cechy pomiaru próżni: | pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu; pojemnościowy sensor ceramiczny z tlenku glinu. |
| Dokładność pomiaru próżni: | ± 2 mbar (± 1 cyfra) w stałej temperaturze w całym zakresie |
| Kompensacja temperatury | 0,07 mbar/K |
| Wyświetlacz | LCD, graficzny |
| Wymagane wyjścia na interfejs: | Port USB, RS-232 oraz RS-485 (jako porty komunikacyjne), przyłącze zdalnego sterowania systemu, wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji, wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy, wyjście na elektrozawór próżniowy. |
| Sterowanie obrotami pompy próżniowej | Sterowanie obrotami pompy próżniowej |
| Zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego | Wbudowany w kontroler zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego |
| Króciec do podłączenia gazu obojętnego | Zintegrowany króciec do podłączenia gazu obojętnego |
| Zasilanie | z portu zasilającego na wyparce lub pompie. |
| Zużycie mocy | 10W |
| biblioteka wartości fizyko-chemicznych dla większości standardowych rozpuszczalników, pozwalająca na automatyczne dobranie wartości próżni dla danego rozpuszczalnika w oparciu o aktualnie panującą temperaturę wody w łaźni. | Wbudowana |
| Komunikacja z łaźnią wodną, wyparką oraz pompą próżniową | W układzie automatycznym. |
| Funkcja pracy ciągłej. | Funkcja pracy ciągłej. |
| Zadawanie czasu procesu (timer) | Zadawanie czasu procesu (timer) |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): | Nie większe niż 160 x 105 x 120 mm |
| Waga | poniżej 550 g |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |

  - Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna – 1 szt.

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Próżnia końcowa | < 2 mbar |
| Próżnia końcową z włączoną funkcją „gas balast”: | < 8mbar |
| Wydajność pompowania | min. 3,1 m3 / h. |
| Ilość stopni: | 3 |
| Ilość głowic: | 4 chemicznie odporne |
| Regulacja prędkości pracy pompy | Tak |
| Silnik prądu stałego | bezszczotkowy |
| System samoczynnego przedmuchiwania membran | Tak |
| Poziom hałasu | 41 - 55 dB (A) |
| Membrany pompy | wykonane z PTFE - chemicznie odporne |
| Wizualna ocena zużycia membran | bez rozbierania pompy |
| Zasilanie: | 230V/50Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 370 W |
| Port do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami | Port RS-485 do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami |
| Maksymalne wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) | 177 x 297 x 378 mm |
| Waga | Do 10,5 kg |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 34 |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |

  - Pompa próżniowa olejowa z miernikiem próżni – 2 szt.

1.3.1 Pompa próżniowa olejowa

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Wydajność (m3/h) | 4,6 |
| Próżnia końcowa (bez gaz balastu) | 2x10-3 |
| Próżnia końcowa (z gaz balastem) | 1x10-2 |
| Tolerancja pary wodnej (mbar) | 60 |
| Pojemność zbiornika oleju (l) | 0,53 |
| Średnica wlotu i wylotu | DN 16 KF |
| Obroty pompy | 1440 |
| Poziom hałasu | 49 |
| Moc | 200 |
| Waga | Max 17,5 |
| Wymiary LxWxH (cm) | Max. 62x22x32 |

1.3.2 Miernik próżni (do wyznaczania absolutnego ciśnienia próżni)

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Zakres pomiarowy Piezo: | 1500 do 1 mbar (wartość wyświetlana również Torr) |
| Zakres pomiarowy Pirani: | 1 to 0.001 mbar |
| Dokładność: | Zakres Piezo 1 % ±1 cyfrowy Zakres Pirani ±10 % w 1 mbar (zależne od odczytu) |
| Podziałka odczytu | 4-cyfry |
| Złączka próżni | Gwintowana G 1/4", mały kołnierz próżniowy DN 16 KF. |
| Sposób zasilania | bateryjnie |
| Kalibracja punktu zerowego na skali Piraniego i ciśnienia standardowego. | Manualna |

1.4.	Płyta grzejna z mieszaniem ( 4 szt.)

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Funkcja grzania | Funkcja grzania |
| Moc grzewcza (kW) | 0,9 |
| Strefa grzania (mm) | Ø 155 |
| Maksymalna temperatura (°C) | ok. 550 |
| Minimalny czas ogrzania do wrzenia 1 l H2O * (min) | ok. 15 |
| Podłączenie sensora temperatury | tak |
| Sensor temperatury | Pt 1000 |
| Dokładność ustawienia z czujnikiem temperatury (°C) | 1 |
| Dokładność kontroli z czujnikiem temperatury** (°C) | ± 2 do 5 |
| Materiał płyty grzewczej | płyta ceramiczna, szklana |
| Rozmiar płyty (mm) | 235 x 235 |
| Cyfrowe ustawianie/aktualna temperatura | wyświetlacz |
| Podłączenie czujnika temperatury | tak |
| Funkcja mieszania | tak |
| Maksymalne obroty (min-1) | 100 –1100 |
| Dokładność ustawiania obrotów (min-1) | 10 |
| Maksymalna objętość mieszania (l H2O) | 20 |
| Cyfrowe ustawianie /aktualne obroty wyświetlacz | tak |
| Gabaryty (dł. x szer. x wys. w mm) | 370 x 240 x 85 |
| Masa (kg) | Do 4 |
| Maksymalna ładowność (kg) | 25 |
| Temperatura otoczenia pracy (°C) | 10 – 40 |
| Wilgotność otoczenia pracy (%) | 85 |
| Rodzaj ochrony | IP 20 |
| Klasa ochrony | 1 |

2.	Dotyczy aparatury określonej w pkt 1.1: przedmiot zamówienia obejmuje montaż, uruchomienie i testowanie przez przedstawiciela technicznego serwisu producenta oferowanych wyparek, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń. Dostawca winien dołączyć wszystkie akcesoria, niezbędne przewody do podłączenia wody oraz próżni stanowiące o możliwości zmontowania i oddania do użytku całości jako systemu kompletnego, gotowego do pracy zgodnie z wymaganym przeznaczeniem dostarczy Wykonawca.

3.	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

4.	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu do Zamawiającego.

5.	Miejsce realizacji zamówienia:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy

Instytut Chemii Ochrony Środowiska i Biotechnologii

Al. Armii Krajowej 13/15

42-200 Częstochowa

6.	Termin realizacji zamówienia: do 56 dni od daty podpisania umowy.

7.	Wymagana gwarancja: min. 24 miesiące od daty odbioru urządzeń

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego sprzętu.

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ 3

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.	Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi opisane w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest ująć 
w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Wykonawca określi w ofercie ceny netto i brutto– zgodnie z treścią formularza oferty oraz wskaże zastosowaną stawkę podatku VAT.

2.	Wykonawca będący osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest uwzględnić w cenie brutto składki na ubezpieczenie społeczne łącznie ze składkami obciążającymi pracodawcę, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne obciążenia wynikające z obowiązujących przepisów.

3.	Wykonawca będący podatnikiem podatku VAT zobowiązany jest wskazać w ofercie zastosowaną stawkę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.	Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę realizacji całości zamówienia  brutto i netto.

5.	Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6.	Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z § 9 ust.6 
z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty należy zaokrąglić się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

7.	Cena zawarta w ofercie musi być określone jednoznacznie oraz być ceną ryczałtową - ostateczną, stałą i nie podlegającą waloryzacji.

ROZDZIAŁ 4

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY

- Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto z wagą 100%.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (brutto).

- W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej, informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej www.ajd.czest.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

###### ROZDZIAŁ 5

UMOWA

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w rozdziale 2 oraz w załączonym projekcie umowy.

- Termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty, z tym że umowa nie może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną albo 10 dni (jeżeli zostało przesłane w inny sposób), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy pzp.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - formularz oferty;

Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust.1 upzp;

Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 upzp;

Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna;

Załącznik nr 5 - projekt umowy.

SPORZADZIŁ:						         ZATWIERDZIŁ:

Adrianna Borowiecka						         Z-ca Kanclerza

ds. Technicznych i Inwestycji

Mgr inż. Maria Róg