Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ

DLA INSTYTUTU CHEMII, OCHRONY ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

W CZĘSTOCHOWIE

1	2 szt. rotacyjnych wyparek próżniowych wyposażonych w łaźnie wodno – olejowe, kontrolery próżni oraz  membranowe pompy próżniowe:

1.1.	Rotacyjna wyparka próżniowa

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu* |
| --- | --- | --- |
| Konfiguracja szkła | chłodnica skośna ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni. |  |
| Powierzchnia kondensacji | min. 1500 cm2 |  |
| Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej | Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej kolby destylacyjnej |  |
| Prędkość obrotowa | płynna regulacja w zakresie nie mniejszym niż 20 – 280 min-1 |  |
| Mocowanie kolby destylacyjnej | system do szybkiego zdejmowania kolby destylacyjnej. |  |
| Napęd | cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie. |  |
| Podnoszenie kolby | ręczne. |  |
| Możliwość stosowania kolb destylacyjnych | Możliwość stosowania kolb destylacyjnych o rozmiarach 50 – 4000 ml |  |
| Wymagania dodatkowe | - W zestawie kolba destylacyjna oraz odbieralnik o pojemności 1 litra każda - Butelka Woulff’a z elektrycznym zaworem odcinającym i min. 3 króćcami podłączeniowymi |  |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz |  |
| Zużycie mocy | poniżej 1360 W z łaźnią |  |
| Masa wyparki ze szkłem | nie więcej niż 20kg |  |
| Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | nie więcej niż 550 x 575 x 415 mm |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |

  - Łaźnia wodno-olejowa do wyparki próżniowej rotacyjnej

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Pojemność misy | 4 litry |  |
| Maksymalny rozmiar kolby | 4 litry |  |
| Zakres temperatury | 20 – 95°C |  |
| Nastawy temperatury | pokrętło 0 – 100°C |  |
| Odchylenie temperaturowe | ± 2°C |  |
| Wykonanie misy łaźni | Stal nierdzewna |  |
| Łaźnia z możliwością odłączania od bazy | Łaźnia z możliwością odłączania od bazy (system bezprzewodowy |  |
| Wymiary (Dł. X Wys. X Gł.) | Nie większe niż 285 x 240 x 300 mm |  |
| Masa łaźni bez cieczy: | do 4 kg |  |
| Zasilanie | 220 - 240 V/50 Hz |  |
| IP klasa | 21 |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |

  - Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Próżnia końcowa | nie gorsza niż 10 mbar |  |
| Wydajność | nie mniejsza niż 1,8 m3/h |  |
| Ilość stopni | 2 |  |
| Ilość głowic | 2 |  |
| Regulacja prędkości pracy pompy | Możliwość płynnej regulacji prędkości pracy pompy. |  |
| Silnik | bezszczotkowy |  |
| Pompa | chemicznie odporna |  |
| Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne | Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne |  |
| System samoczynnego przedmuchiwania membran | System samoczynnego przedmuchiwania membran |  |
| Poziom hałasu | 40 - 52 dB (A) |  |
| Port do komunikacji z kontrolerem próżni i wyparką rotacyjną | RS-485 |  |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): | Nie większe niż 180 x 280 x 206mm |  |
| Masa | poniżej 5,5 kg |  |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz |  |
| Możliwość rozbudowy | Możliwość rozbudowy o chłodnicę z kolbą odbierającą na wydechu pompy. |  |
| Zużycie mocy | max. 250 W |  |
| IP klasa | IP 34 |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |

  - Kontroler próżni

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Zakresy pomiarowe | od 1400 do 0 mbar (hPa) |  |
| Zakres kontroli próżni | od 1100 do 1 mbar (hPa) |  |
| Regulacja próżni | do zadanej wartości z określoną histerezą |  |
| Główne cechy pomiaru próżni: | pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu; pojemnościowy sensor ceramiczny z tlenku glinu. |  |
| Dokładność pomiaru próżni: | ± 2 mbar (± 1 cyfra) w stałej temperaturze w całym zakresie |  |
| Kompensacja temperatury | 0,07 mbar/K |  |
| Wyświetlacz | LCD, graficzny |  |
| Wymagane wyjścia na interfejs: | Port USB, RS-232 oraz RS-485 (jako porty komunikacyjne), przyłącze zdalnego sterowania systemu, wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji, wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy, wyjście na elektrozawór próżniowy. |  |
| Sterowanie obrotami pompy próżniowej | Sterowanie obrotami pompy próżniowej |  |
| Zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego | Wbudowany w kontroler zawór automatycznego zapowietrzania układu próżniowego |  |
| Króciec do podłączenia gazu obojętnego | Zintegrowany króciec do podłączenia gazu obojętnego |  |
| Zasilanie | z portu zasilającego na wyparce lub pompie. |  |
| Zużycie mocy | 10W |  |
| biblioteka wartości fizyko-chemicznych dla większości standardowych rozpuszczalników, pozwalająca na automatyczne dobranie wartości próżni dla danego rozpuszczalnika w oparciu o aktualnie panującą temperaturę wody w łaźni. | Wbudowana |  |
| Komunikacja z łaźnią wodną, wyparką oraz pompą próżniową | W układzie automatycznym. |  |
| Funkcja pracy ciągłej. | Funkcja pracy ciągłej. |  |
| Zadawanie czasu procesu (timer) | Zadawanie czasu procesu (timer) |  |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): | Nie większe niż 160 x 105 x 120 mm |  |
| Waga | poniżej 550 g |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |

- Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna – 1 szt.

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Próżnia końcowa | < 2 mbar |  |
| Próżnia końcową z włączoną funkcją „gas balast”: | < 8mbar |  |
| Wydajność pompowania | min. 3,1 m3 / h. |  |
| Ilość stopni: | 3 |  |
| Ilość głowic: | 4 chemicznie odporne |  |
| Regulacja prędkości pracy pompy | Tak |  |
| Silnik prądu stałego | bezszczotkowy |  |
| System samoczynnego przedmuchiwania membran | Tak |  |
| Poziom hałasu | 41 - 55 dB (A) |  |
| Membrany pompy | wykonane z PTFE - chemicznie odporne |  |
| Wizualna ocena zużycia membran | bez rozbierania pompy |  |
| Zasilanie: | 230V/50Hz |  |
| Maksymalny pobór mocy | 370 W |  |
| Port do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami | Port RS-485 do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami |  |
| Maksymalne wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) | 177 x 297 x 378 mm |  |
| Waga | Do 10,5 kg |  |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 34 |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |  |

- Pompa próżniowa olejowa z miernikiem próżni – 2 szt.

3.1 Pompa próżniowa olejowa

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Wydajność (m3/h) | 4,6 |  |
| Próżnia końcowa (bez gaz balastu) | 2x10-3 |  |
| Próżnia końcowa (z gaz balastem) | 1x10-2 |  |
| Tolerancja pary wodnej (mbar) | 60 |  |
| Pojemność zbiornika oleju (l) | 0,53 |  |
| Średnica wlotu i wylotu | DN 16 KF |  |
| Obroty pompy | 1440 |  |
| Poziom hałasu | 49 |  |
| Moc | 200 |  |
| Waga | Max 17,5 |  |
| Wymiary LxWxH (cm) | Max. 62x22x32 |  |

3.2 Miernik próżni (do wyznaczania absolutnego ciśnienia próżni)

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Zakres pomiarowy Piezo: | 1500 do 1 mbar (wartość wyświetlana również Torr) |  |
| Zakres pomiarowy Pirani: | 1 to 0.001 mbar |  |
| Dokładność: | Zakres Piezo 1 % ±1 cyfrowy Zakres Pirani ±10 % w 1 mbar (zależne od odczytu) |  |
| Podziałka odczytu | 4-cyfry |  |
| Złączka próżni | Gwintowana G 1/4", mały kołnierz próżniowy DN 16 KF. |  |
| Sposób zasilania | bateryjnie |  |
| Kalibracja punktu zerowego na skali Piraniego i ciśnienia standardowego. | Manualna |  |

4.	Płyta grzejna z mieszaniem ( 4 szt.)

Marka, model, typ oferowanego urządzenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry zaoferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Funkcja grzania | Funkcja grzania |  |
| Moc grzewcza (kW) | 0,9 |  |
| Strefa grzania (mm) | Ø 155 |  |
| Maksymalna temperatura (°C) | ok. 550 |  |
| Minimalny czas ogrzania do wrzenia 1 l H2O * (min) | ok. 15 |  |
| Podłączenie sensora temperatury | tak |  |
| Sensor temperatury | Pt 1000 |  |
| Dokładność ustawienia z czujnikiem temperatury (°C) | 1 |  |
| Dokładność kontroli z czujnikiem temperatury** (°C) | ± 2 do 5 |  |
| Materiał płyty grzewczej | płyta ceramiczna, szklana |  |
| Rozmiar płyty (mm) | 235 x 235 |  |
| Cyfrowe ustawianie/aktualna temperatura | wyświetlacz |  |
| Podłączenie czujnika temperatury | tak |  |
| Funkcja mieszania | tak |  |
| Maksymalne obroty (min-1) | 100 –1100 |  |
| Dokładność ustawiania obrotów (min-1) | 10 |  |
| Maksymalna objętość mieszania (l H2O) | 20 |  |
| Cyfrowe ustawianie /aktualne obroty wyświetlacz | tak |  |
| Gabaryty (dł. x szer. x wys. w mm) | 370 x 240 x 85 |  |
| Masa (kg) | Do 4 |  |
| Maksymalna ładowność (kg) | 25 |  |
| Temperatura otoczenia pracy (°C) | 10 – 40 |  |
| Wilgotność otoczenia pracy (%) | 85 |  |
| Rodzaj ochrony | IP 20 |  |
| Klasa ochrony | 1 |  |

………………………………………………….

podpis (imię i nazwisko osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy