Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA PROTEZY KOŃCZYNY DOLNEJ W RAMACH PROJEKTU 
PN.: „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback

w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie”

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Urządzenia i oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie projektów badawczych Wykonanie protezy kończyny dolnej dla pacjenta przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym (1 szt.) - Specyfikacja podstawowych komponentów protezy: Lp.; Nazwa komponentu; Ilość. 1.; Stopa protezowa Vari-Flex Evo z adaptorem Quick Align i pokryciem kosmetycznym Vari Flex Evo lub produkt równoważny spełniający następujące parametry: Stopa z włókna węglowego z dzielonym modułem pięty oraz przodostopia. Funkcja zmiany twardości stopy. Pełna długość rdzenia stopy zapewniająca symetryczne odbicie od podłoża. Wbudowany system hydrauliczny pozwalający na zmianę wysokości obcasa w przedziale 0 - 35 mm; 1. 2.; Staw biodrowy tytanowy Staw biodrowy wykonany z tytanu. Aktywna sprężyna wspomagająca wyprost stawu. Możliwość regulacji ustawienia stawu względem kosza biodrowego w trzech płaszczyznach.; 1. 3.; Adaptor zaciskowy - stal; 1. 4.; Adaptor rurowy 400mm - stal; 1. 5.; Staw kolanowy Total Knee 2000 z osłonami kosmetycznymi Total Knee lub produkt równoważny spełniający następujące parametry: Staw kolanowy siedmioosiowy hydrauliczny. Możliwość regulacji charakterystyki pracy stawu niezależnie w zakresach: I faza zgięcia od 0 do 60 stopni, II faza zgięcia od 60 do 160 stopni. Faza wyprostu (160 – 0 stopni); 1. 6.; Adaptor piramidowy; 1. 7.; Wyrzutnia wspomagająca wyprost stawu kolanowego; 1. 8.; Total Shock 4400 lub produkt równoważny, spełniający następujące parametry: kompresja pionowa i zakres rotacji: 10o przestawni, 13o powrót niezależna regulacja siły nacisku i obrotu materiał: Aluminium limit wagi: 100 kg wysokość konstrukcji: 139 mm waga konstrukcji: 270 g Wygląd komponentu wraz ze szkicem poglądowym; 1. 9.; Pokrycie kosmetyczne protezy DUAL DENSITY lub produkt równoważny o następujących parametrach: Pianka imitująca anatomiczny kształt protezy. Jej dolna cześć w okolicy stawu skokowego wykonana jest z materiału o mniejszej gęstości a co za tym idzie ułatwia pracę stopy i zapobiega deformacji kosmetyki; 2. 10.; Pończoszka kosmetyczna; 2. 11.; Pończoszka kosmetyczna DreamSkin lub produkt równoważny o następujących parametrach: Zewnętrzna warstwa pokrycia kosmetycznego protezy wykonana z PVC lub Silikonu imitująca naturalny wygląd skóry i elementów anatomicznych kończyny dolnej (palce, paznokcie, zmarszczki, przebarwienia); 2. - Wymagania dotyczące amortyzatora: amortyzator aluminiowy zapewniający zarówno tłumienie wstrząsów powstających po uderzeniu pięty jak również rotację stopy względem pozostałych komponentów protezy - Wymagane jest, aby wszystkie wykorzystane komponenty były zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Leków i Wyrobów Medycznych. - Ze względu na specyfikę badań prowadzonych w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback, których podmiotem będzie osoba z wykonaną dla niej wg niniejszej specyfikacji protezą, wymaga się od firmy protetycznej wykorzystania w fazie wykonywania protezy specjalistycznego systemu do analizy chodu Contemplas (w którego skład wchodzi także platforma do badania sił podłoża) lub produktu równoważnego o następujących parametrach: System posiadający strukturę modułową, posiadający trzy podstawowe komponenty: - system do analizy ruchu (ocena postawy, analiza chodu/biegu, analiza czynności funkcjonalnych i sportowych), - system do integracji narzędzi pomiarowych (szybkie kamery cyfrowe, standardowe kamery cyfrowe, systemy pomiaru nacisku), - system integracji sygnału analogowo-cyfrowego (dynamometry, platformy dynamograficzne, platformy do analizy skoków, systemy do oceny aktywności mięśniowej EMG). - Ponieważ ze względu na charakter badań prowadzonych w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback wymagane jest uzyskanie pewności prawidłowego wykonania zaopatrzenia, razem z protezą powinny być dostarczone stosowne raporty i zapisy wideo wygenerowane przez system do analizy chodu wyposażony w platformę do badania sił podłoża (o parametrach opisanych w punkcie D). Konieczne jest, aby te zapisy i raporty dotyczyły zarówno przymiarki protezy (czyli fazy środkowej wykonania protezy) jak i fazy końcowej jaką jest wydanie protezy gotowej z pokryciem kosmetycznym. - Wymagania dotyczące wykonania protezy kończyny dolnej przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: - Już podczas konsultacji, aby najlepiej wybrać typ leja protezowego jaki będzie wykonany, musi być wykorzystamy system do analizy chodu (o parametrach opisanych w punkcie D), by sprawdzić możliwość poprawienia w stosunku do posiadanego przez pacjenta zaopatrzenia - Kosz biodrowy protezowy definitywny zostanie poprzedzony wykonaniem kosza próbnego z materiału termoplastycznego. - Kosz biodrowy protezowy definitywny zostanie wykonany z włókna węglowego - System do analizy chodu (o parametrach opisanych w punkcie D) będzie także wykorzystywany podczas przymiarki leja testowego jak i przymiarki gotowego leja definitywnego. - Końcowe ustawienia protezy po zamontowaniu pokrycia kosmetycznego zostaną przeprowadzone w oparciu o informacje uzyskane w trakcie analizy chodu. - Wszystkie użyte komponenty posiadają dopuszczenie do obrotu na terenie Polski i jako wyroby medyczne są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Leków i Wyrobów Medycznych. - Specyfikacja wykonania leja protezowego Lp.; Czynność; Ilość godzin. 1.; Konsultacja; 2. 2.; Analiza chodu przy użyciu systemu (o parametrach opisanych w punkcie D) + opracowanie raportów; 5. 3.; Pobranie miary; 2. 4.; Pozytyw gipsowy; 4. 5.; Wykonanie kosza testowego; 3. 6.; Montaż; 1,5. 7.; Przymiarka; 5. 8.; Analiza chodu przy użyciu systemu (o parametrach opisanych w punkcie D) + opracowanie raportów; 5. 9.; Wykonanie kosza definitywnego; 6. 10.; Montaż; 1,5. 11.; Wykonanie pokrycia kosmetycznego; 8. 12.; Wydanie protezy; 4. 13.; Analiza chodu przy użyciu systemu (o parametrach opisanych w punkcie D) + opracowanie raportów; 5. 14.; Użycie materiałów; nd. Wymagane jest, aby kosz biodrowy był wykonany z włókna węglowego z miękkim wkładem z materiału termoplastycznego.