Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Skaningowy mikroskop elektronowy z możliwością obserwacji próbek przewodzących i nieprzewodzących wyposażony w system mikroanalizy rentgenowskiej EDS i napylarkę próżniową.

- Rozdzielczość w trybie wysokiej próżni (SE): 3 nm

- Rozdzielczość w trybie zmiennej próżni (BSE, SE-zmienna próżnia): 3,5 nm

- Napięcie przyspieszające: od 200 V do 30 kV z płynną regulacją

- Prąd próbki: nie gorszy niż 1pA do 2µA

- Wymagane detektory i akcesoria:  detektor SE z kryształem YAG, detektor BSE (YAG) na ruchomym ramieniu pozwalającym na wysunięcie detektora z komory, dodatkowy detektor SE dedykowany do pracy w trybie zmiennej próżni. Układ pomiaru prądu próbki oraz alarm w przypadku dotknięcia próbką lub stolikiem innych elementów wnętrza komory.

- Obrazy z detektorów mogą być nakładane na siebie i miksowane z możliwością określenia udziału sygnału z poszczególnych detektorów w obrazie składanym.

- Powiększenia od nie więcej niż 4,5 do 1 000 000 razy (obraz z detektorów SE/BSE).

- Przesuwy stolika próbek : X - min. 45 mm , Y - min. 45 mm, Z - min. 27 mm, pochylanie - do min. od -90 o do +90o , rotacja: 3600.

- Maksymalne wymiary próbki w komorze: co najmniej 12 cm średnica, 3 cm wysokość.

- Efektywna średnica wiązki elektronowej regulowana elektromagnetycznie w sposób ciągły przy pomocy dedykowanej soczewki elektronowej.

- Automatyczne centrowanie wszystkich elementów optyki elektronowej; szereg zautomatyzowanych funkcji umożliwiających na szybkie uzyskanie obrazu dobrej jakości.

- Optyka elektronowa mikroskopu wyposażona w cztery soczewki elektronowe pozwalające na płynne przełączanie się między trybami pracy umożliwiającymi: obserwacje ze zwiększoną głębią ostrości, obserwacje z powiększonym polem widzenia, pochylanie wiązki elektronowej (osi skanowania) o zadany kąt w celu uzyskiwania obrazów stereoskopowych wykorzystywanych do rekonstrukcji 3D obserwowanych powierzchni.

- System próżniowy wyposażony w pompę turbomolekularną i pompę rotacyjną. Brak chłodzenia wodą. Próżnia robocza w kolumnie - poniżej 10-3 Pa, regulacja w trybie zmiennej próżni w zakresie co najmniej od 3-500 Pa.

- Zapis obrazów z rozdzielczością co najmniej 8192x 8192 pikseli w postaci plików bmp, tiff, JPG, jpeg2000.

- Przynajmniej 7 wolnych portów do zainstalowania w przyszłości  innych urządzeń takich jak: analizator EDS, EBSD itp.

- Oprogramowanie mikroskopu umożliwiające pomiary i przetwarzanie obrazów; oprogramowanie powinno umożliwiać dodawanie dodatkowych w przyszłości modułów, umożliwiających analizę morfologiczną, zliczanie obiektów (np. cząstek), a także tworzenie obrazów trójwymiarowych

- Napylarka próżniowa wraz z pompą próżniową do pokrywania próbek nieprzewodzących metalami (złoto). W zestawie zawarty target złota.

- System mikroanalizy rentgenowskiej typu EDS do analizy jakościowego i ilościowego składu chemicznego obserwowanych powierzchni. System ma umożliwiać analizę punktową, wzdłuż zadanej linii oraz uzyskiwanie map rozkładu pierwiastków.  System ma zawierać detektor nie wymagający chłodzenia ciekłym azotem  o rozdzielczości co najmniej 129 eV dla linii manganu, układ elektroniczny zbierania sygnału rentgenowskiego i obrazowania oraz komputer sterujący.

- Zestaw niezbędnych przyłączy: reduktory do azotu i argonu, przewody gazowe, próżniowe, kable elektryczne niezbędne do uruchomienia urządzeń.