Częstochowa, dnia 04.07.2014r.

Postępowanie nr KZ-371/76/14
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
POMPA OLEJOWA PRÓŻNIOWA
DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza pompę próżniową o następujących parametrach:
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Proponowane parametry

	Wydajność (m3/h)
	4,6
	5,8

	Próżnia końcowa (bez gaz balastu)
	2x10-3
	2x10-3

	Próżnia końcowa (z gaz balastem)
	1x10-2
	3x10-2

	Tolerancja pary wodnej (mbar)
	60
	50

	Pojemność zbiornika oleju (l)
	0,53
	0,42 - 0,70

	Średnica wlotu i wylotu
	DN 16 KF
	DN 25 KF + reduktor na DN 16 KF

	Obroty pompy
	1440
	1500

	Poziom hałasu
	49
	48

	Moc
	200
	450

	Waga
	Max 17,5
	25 kg

	Wymiary LxWxH (cm)
	Max. 62x22x32
	43x16x22


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści pompę o parametrach proponowanych w pytaniu.
Z-CA KANCLERZA
           mgr inż. Maria Róg
