Częstochowa, dnia 08.07.2014r.

Postępowanie nr KZ-371/76/14
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
POMPA OLEJOWA PRÓŻNIOWA
DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy próżniowej, dla której:

a) Wydajność jest równa 4,2 m3/h
b) Tolerancja pary wodnej wynosi 30 mbar
c) Poziom hałasu wynosi 50 db
d) Waga jest równa 17,9 kg
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza pompy o podanych parametrach, gdyż wydajność oraz tolerancja pary wodnej są gorsze od wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

W zakresie poziomu hałasu i wagi Zamawiający dopuszcza parametry wskazane w zapytaniu.

Z-CA KANCLERZA
           mgr inż. Maria Róg
