Załącznik nr 5 do SIWZ

Postępowanie nr KZ-371/15/15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Mikrofalowy system do przeprowadzania syntez chemicznych

Nazwa, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………

| Lp. | Parametry i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego | Parametry i wyposażenie oferowane /należy podać konkretne oferowane parametry i ilości/ |
| --- | --- | --- |
|  | Syntezator mikrofalowy |  |
|  | Moc magnetronu minimum 300W |  |
|  | Gęstość dostarczanych mikrofal minimum 900W/Litr |  |
|  | Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz |  |
|  | Komora reaktora umożliwiająca wykonywanie syntez w reaktorach zamkniętych ciśnieniowych i otwartych pod ciśnieniem atmosferycznym, o pojemności co najwyżej 125 ml |  |
|  | Możliwość stosowania reaktorów o objętości od 10 do 125 ml |  |
|  | Bezpośrednia kontrola temperatury w reaktorze za pomocą czujnika podczerwieni dla układów zamkniętych |  |
|  | Kontroler ciśnienia automatycznie instalowany na reaktorach o pojemności do 35ml |  |
|  | Zakres kontroli ciśnienia w reaktorach zamkniętych: 0-20 bar |  |
|  | Pełna kontrola ciśnienia i możliwość jego regulacji poprzez kontrolowane wentylowanie |  |
|  | Wbudowany układ mieszadła magnetycznego |  |
|  | Wbudowany panel kontrolny umożliwiający budowanie metod, zapisywanie metod, kontrolę i monitorowanie urządzenia |  |
|  | Komora reaktora zabezpieczona wymienną wkładką umożliwiającą szybkie czyszczenia w wypadku uszkodzenia naczynia reakcyjnego |  |
|  | Automatyczna optymalizacja dostarczanych mikrofal przy jednoczesnym chłodzeniu komory za pomocą sprężonego powietrza |  |
|  | Oprogramowanie do pełnego sterowania i monitorowania urządzenia |  |
|  | Kompresor bezolejowy o wydajności odpowiadającej wymaganiom oferowanego syntezatora mikrofalowego |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kamerę umożliwiająca podgląd przebiegu syntezy w naczyniu reakcyjnym |  |
|  | Możliwość rozbudowy o układ chłodzenia do przeprowadzania syntez w temp. od -80°C do temperatury otoczenia wraz z zestawem części zamiennych oraz medium chłodzącym |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny zmieniacz naczyń ciśnieniowych 10 i 35ml w komorze reaktora |  |
|  | Wyposażenie |  |
|  | Układ do przeprowadzania syntez pod ciśnieniem w naczyniach o pojemności co najmniej 80ml wraz z systemem pomiaru temperatury wewnątrz naczynia za pomocą sondy światłowodowej |  |
|  | Części zużywalne |  |
|  | Naczynia reakcyjne o pojemności 10ml z przykrywkami automatycznie wentylującymi się przy przekroczeniu ciśnienia powyżej 20 bar – co najmniej 100 sztuk |  |
|  | Przykrywki automatycznie wentylujące do naczyń o pojemności 10ml - co najmniej 100 sztuk |  |
|  | Naczynia reakcyjne o pojemności 35ml z przykrywkami automatycznie wentylującymi się przy przekroczeniu ciśnienia powyżej 20 bar – co najmniej 5 sztuk |  |
|  | Przykrywki automatycznie wentylujące do naczyń o pojemności 35ml - co najmniej 25 sztuk |  |
|  | Naczynia reakcyjne o pojemności 80ml – co najmniej 6 sztuk |  |
|  | Membrany bezpieczeństwa do naczyń o pojemności 80ml – co najmniej 50 szt. |  |
|  | Mieszadła magnetyczne do naczyń 10ml - co najmniej 50 sztuk |  |
|  | Mieszadła magnetyczne do naczyń 35/80ml - co najmniej 5 sztuk |  |
|  | Wkładka ochronna komory reaktora wykonane z polipropylenu - co najmniej 1 sztuka |  |
|  | Inne |  |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz |  |
|  | Szkolenie z obsługi systemu i wyposażenia w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku angielskim na nośniku CD lub innym |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy