Częstochowa, dnia 28.10.2016 r.

KZ-371/81/16

Wykonawcy w postępowaniu

nr KZ-371/81/16

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1

Zadanie nr 1 - pH-metr kompaktowy -1 szt.

Czy Zamawiający dopuści pH-metr wyposażony w kolorowy ekran danych 4,3''? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, ekran może mieć wymiar 4,3”

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści  pH-metr z funkcją jonometru - zakres pracy wynoszący 1 x 109  - 9,99 x 109 mol/litr? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie, proponowany przez pytającego zakres nie pozwoli na realizację planowanych badań. Z dostępnych w literaturze naukowej danych wynika, że możemy spodziewać się wartości leżących poza proponowanym zakresem

Pytanie nr 3

Zadanie nr 2 - Łaźnia wodna -1 szt.

Czy Zamawiający dopuści z wartością stabilizacji temperatury z dokładnością ±0,2ºC?  Zaproponowana łaźnia wodna spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Tak, stabilizacja temperatury z dokładnością +/- 0.2° C zostanie zaakceptowana.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści z wartością stabilizacji temperatury z dokładnością ±0,6ºC?  Zaproponowana łaźnia wodna spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Nie, tak duża niepewność nie jest dopuszczalna. Urządzenie ma być używane w badaniach wymagających symulacji warunków w ciele ludzkim. Przedział wahań temperatury +/- 0.6 ° C jest zbyt duży dla osiągnięcia tego celu

W związku z powyższym, termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 04.11.2016 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek