Załącznik nr 3 do SIWZ

KZ-371/10/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zasilacz zmontowany z kasetą do spektrometru ORTEC (1 szt.)

Zakup 1 szt. zasilacza jest niezbędny do pracy posiadanego przez ZBSiFM spektrometru zbudowanego z modułów NIM firmy ORTEC. Zakupiony zasilacz  zastąpi użytkowany do tej pory zasilacz z kasetą o symbolu ORTEC NIM 401A/401D rok produkcji 1980 (obecnie już nie produkowany), pracujący niestabilnie, co uniemożliwia wykonywanie rzetelnych badań naukowych z wykorzystaniem spektrometru ORTEC.

Zasilacz z kasetą musi spełniać następujące parametry:

•	Pełna kompatybilność z posiadanym spektrometrem firmy ORTEC model PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectrometry).

- Pojemność kasety - 12 modułów NIM firmy ORTEC.

- Zasilacz zmontowany z kasetą.

- Moc zasilacza min. 160 W

- Napięcia wejściowe 230-240V AC, 47-63Hz.

• Napięcia wyjsciowe ±6V przy 10A, ±12V przy 3A, ±24V przy 1,5A .

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.

- Urządzenie fabrycznie nowe.

- Czas dostawy do 11 tygodni od czasu zamówienia.

- Gwarancja 12 miesięcy liczona od daty dostawy.

Z uwagi na konieczność wbudowania zasilacza w kasecie w istniejące stanowisko pomiarowe spektrometru, zakupiony zasilacz zmontowany z kasetą, musi posiadać następujące parametry wymiarów i wagi (Tabela poniżej):

| Wymiary |  |  | Waga (ok.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokość | Szerokość | Głębokość | Waga netto 16 1 kg |
| 22.2 cm | 48.3 cm | 54.0 cm |  |