Specyfikacja techniczna

Zadanie 4: Mieszadło magnetyczne  - 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Mieszadło magnetyczne z grzaniem |  |
| Maksymalna objętość mieszanej cieczy H₂O | 20 L |  |
| Moc znamionowa silnika ( wejściowa/wyjściowa) | Min. 16/9 W |  |
| Wyświetlacz prędkości obrotowej | cyfrowy |  |
| Zakres prędkości obrotowej | 50 do 1500 obr./min |  |
| Max. wymiary mieszadełka magnetycznego | 80x10 mm (dł. x Ø) |  |
| Moc grzewcza | Min. 600 W |  |
| Wyświetlacz temperatur | cyfrowy |  |
| Tempo ogrzewania (1 L H₂O w H 15) | Min. 6,5 K/ min |  |
| Zakres temperatur | Temp. pokojowa do 310 °C |  |
| Dokładność ustawienia | ± 1 K |  |
| Wahania temperatury bez czujnika pomiarowego temperatury | ± 2 K |  |
| Regulowany obwód bezpieczeństwa | 50 do 360°C |  |
| Czujnik pomiarowy temp. | Pt 1000/± 1 K |  |
| Materiał płyty grzewczej | Stop aluminium |  |
| Wymiary płyty grzewczej | Min. Ø 135 mm – max. Ø 145 mm Dla płyt grzewczych o innym kształcie: min. 150x150 mm max. 200x200 mm |  |
| Klasa bezpieczeństwa | DIN EN 60529:IP 42 |  |
| Zintegrowana kontrola temperatury pozwalająca na dokładne ustawieni temperatury i prędkości obrotowej na wyświetlaczu cyfrowym, także wówczas gdy urządzenie nie pracuje | TAK |  |
| Cyfrowe wskazanie ustawionego limitu temperatury bezpieczeństwa | TAK |  |
| Wskaźnik ostrzegający przed gorącą powierzchnią , chroniący użytkownika przed poparzeniami | TAK |  |
| Wskazanie kodu błędu w przypadku wystąpienia zakłóceń | TAK |  |
| Regulowany obwód bezpieczeństwa dla płyty grzejnej | TAK Zakres regulacji +50 do +360° C |  |
| Urządzenie posiada gniazdo do podłączenia elektronicznego termometru kontaktowego | TAK zgodne z DIN 12878 |  |
| Dodatkowo | Czujnik temperaturowy Pokrywa ochronna |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy