Specyfikacja techniczna

Dyfraktometr rentgenowski- 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Dyfraktometr rentgenowski |  |
| Zastosowanie | przyrząd pomiarowy służący do analizy struktury substancji na podstawie ich obrazów dyfrakcyjnych |  |
| Konstrukcja urządzenia | Obudowa szczelna na promieniowanie RTG zgodna z certyfikatem CE, zapewniająca stabilne warunki pomiarowe | TAK/NIE* |
| Generator promieniowania RTG | Generator promieniowania o mocy nie mniejszej niż 600W chłodzony wodą |  |
| Goniometr | - Typu pionowego - Promień nie mniej niż 150 mm - Kąty Θ /2Θ - Zakres kątowy od -3 do 150 stopni 2Θ - Minimalny krok: 0.005 stopnia 2Θ - Szybkość przesuwu: nie mniej niż 500 stopni/min - Szybkość skanowania od 0.01 do 100 stopni/min |  |
| Układ optyczny | - Szczeliny Sollera 2.5o na wiązce pierwotnej i wtórnej; - Automatyczna regulacja szczeliny na wiązce pierwotnej; - Przesłona z płynną regulacją położenia nad próbką ograniczającą promieniowanie rozproszone; - Wszystkie elementy optyki oraz stolik próbek zapewniają możliwość szybkiej wymiany bez konieczności justowania aparatu | TAK/NIE* |
| Lampa rentgenowska | - Lampa RTG: Cu o mocy nie mniej niż 1.0 kW - Filtr Ni |  |
| Stolik próbek | Uniwersalny do preparatów proszkowych, przeznaczony do pomiaru próbek płaskich w geometrii odbiciowej | TAK/NIE* |
| Uchwyty próbek | Uchwyty szklane do próbek minimum 6 sztuk |  |
| Detektor | - Detektor scyntylacyjny SC (1szt.) - Detektor paskowy 1D – D`tex Ultra (1szt.): - pracujący z lampą Cu - wysokorozdzielczy - rozmiar matrycy minimum 12.8 x 20mm - zakres liniowości >1000 kcps - zakres pomiarowy kąta 2deg do 140deg c) Urządzenie umożliwia rozbudowę konfiguracji systemu pomiarowego o monochromatory do pracy z detektorem scyntylacyjnym i detektorem paskowym. |  |
| Układ chłodzenia | - Zamknięty układ chłodzenia; - Moc chłodnicza nie mniej niż 900W; - Cyfrowe wyświetlanie i nastawianie temperatury; - Stabilizacja temperatury: ±1° w zakres temperatury: od 10° – 30°C; - Zakres ciśnienia wody: regulowany od 0.1 do 0.4 MPa; - Cyfrowy pomiar ciśnienia i przepływu wody; - Przepływ wody: regulowany do 8 l/min; - Układ chłodzenia zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem temperatury |  |
| Dodatkowo | Urządzenie posiada certyfikat CE | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim | TAK/NIE* |
|  | System rejestracji i obróbki danych pomiarowych; Oprogramowanie: - do analizy dyfraktogramów proszkowych; - do analiz jakościowych; - do analiz ilościowych | TAK/NIE* |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy