Częstochowa, dnia 26.10.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA(SIWZ)

ORAZ ZMIANA SIWZ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO, URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH,  MEDYCZNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO ORAZ MODELI ANATOMICZNYCH DLA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZP-371/134/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 1 - Łóżeczko niemowlęcia

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko posiadające regulację wysokości i opuszczania barierek bocznych mechanicznie / manualnie dokonywaną za pomocą niezależnych dźwigni?

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko nie posiadające uniwersalnych uchwytów na dodatkowe akcesoria?

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko posiadające leże o wymiarach 126 x 60 cm?

Odpowiedź nr 1, 2 i 3:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 2 - Stolik do pielęgnacji niemowlęcia

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści stolik wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą?

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 66 x 83 x 98 cm?

Odpowiedź nr 4 i 5:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 3 - Taboret medyczny

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści taboret posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 630 – 870 mm?

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 4- Łóżeczko noworodkowe

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko posiadające długość 83 cm, szerokość 57 cm i wysokość całkowitą 98 cm?

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 9 - Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z profili stalowych lakierowanych metodą proszkową, którego konstrukcja jest oparta na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym, wyposażone w leże w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, segmenty leża wypełnione panelami z tworzywa HPL, wyposażone w cztery barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, o wysokości 430 mm, niezależne od siebie z możliwością puszczania/odbezpieczania dowolnej z nich za pomocą blokady dostępnej jedynie dla personelu medycznego, barierki poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców i możliwością opuszczania poniżej poziomu materaca, wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców, pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga umieszczone na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek, cztery krążki odbojowe  w narożnikach oraz tuleje do mocowania wieszaka kroplówki. Wyposażenie dodatkowe: sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja funkcji autokontur; centralnego panelu sterowania: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przechyły boczne, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna, pozycja do badań pozycja zerowa CPR; funkcja podwójnej autoregresji 165 mm (+/- 10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), zakres elektrycznych regulacji: segment oparcia pleców: 0-70° z funkcją autoregresji; segment uda: 0-40° z funkcją autoregresji;  pozycja Trendelenburga 18°; pozycja anty-Trendelenburga 18°; regulacja wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm, dźwignie CPR segmentu pleców dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem czerwonym umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, system centralnej blokady z funkcją jazdy na wprost (koła o średnicy 150 mm), dźwignia hamulca centralnego dostępna na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta; wieszak na kroplówki z regulacją wysokości; półka na pościel, materac piankowy o grubości 100 mm w tkaninie paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej. Parametry techniczne: długość całkowita łóżka 2200; szerokość całkowita łóżka z barierkami 970 mm; prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem 170 mm (za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn)?

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 10 - Łóżko rehabilitacyjne

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wielofunkcyjne przeznaczone do pielęgnacji i rehabilitacji chorych. Łóżko  wyposażone w następujące elementy: leże czterosegmentowe, przedłużenie leża o 30 cm, segmenty leża wypełnione odejmowanymi panelami HPL, oparcie pleców przezierne dla promieni RTG, sposób regulacji: wysokość leża, kąt oparcia pleców, uda, kąt przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, sekcja podudzia sterowana za pomocą mechanizmu zapadkowego, krążki odbojowe, wyjmowane szczyty wykonane z  tworzywa ABS, wysuwana półka do odkładania pościeli, tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki, uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego, koła jezdne w obudowie tworzywowej, centralna blokada kół, jedno z blokadą kierunkową, autoregresja segmentu oparcia pleców, podwójna rama wyciągowa, wieszak na kroplówkę  - 1 szt., uchwyty do ręki – 2 szt., wymiary leża 1980x86 mm, wymiary zewnętrzne 2200x970 mm, zakres regulacji wysokości leża 420-820 mm, kąt odchylenia oparcia pleców 0-70o, kąt odchylenia oparcia uda 0-40o?

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry.

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 13 - Szafka przyłóżkowa

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową jednostronną, stalową, lakierowaną proszkowo, blat górny wykonany z tworzywa ABS, blat boczny wykonany z płyty HPL, fronty szuflady i drzwiczek w kolorze zielonym. Półka boczna wysuwana w prawa lub lewą stronę umożliwiająca umieszczenie szafki po obu stronach łóżka. Otwarta półka, wysuwana szuflada oraz zamykana przestrzeń. Podstawa szafki wyposażona w cztery koła, w tym dwa z możliwością blokady. Parametry  techniczne: wymiary zewnętrzne szafki:  szerokość: 480 mm, głębokość: 400 mm, wysokość: 880 mm?

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: zadanie nr 1, poz. 14 - Wózek reanimacyjny

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery koła o średnicy 150 mm, w tym dwa z możliwością blokady?

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady (zamiast szuflad samoczynnie domykanych)?

Odpowiedź nr 11 i 12:

Zamawiający dopuszcza wyżej opisane parametry. W pozostałym zakresie oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w zadaniu 3 poz. 1 oraz 2 od wymogu dot. minimalnej gwarancji, która wynosi 24 miesiące i dopuszczenie minimalnej gwarancji, która wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź 13:

Zamawiający pozostawia postanowienia dotyczące gwarancji bez zmian.

Pytanie 14:

Czy zamawiający, z racji dużej różnorodności asortymentu w poszczególnych pakietach zamówienia, a co za tym idzie koniecznością poświęcenia przez oferentów znacznie więcej czasu na należyte przygotowanie oferty przetargowej wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.11.2018r.?

Odpowiedź 14:

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 08.11.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg