SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO SPEKTROFOTOMETRU UV-VIS
W POSTEPOWANIU NR KZ-371/6/11
	Wymagania Zamawiającego
	Oferowany spektrofotometr UV-VIS


	Typ, model, marka  ------------------------------

	

	spektrofotometr dwuwiązkowy
	

	zakres długości fali: 190-1100 nm
	

	powtarzalność dł. fali: 0,1 nm
	

	dokładność dł. fali: 0,2 nm
	

	szerokość spektralna: 1,5 nm
	

	szybkość skanowania: 10-8000nm/min
	

	szybkość ustawiania dł. fali: 12000nm/min
	

	zakres pomiaru: -2 do +3 ABS
	

	dokładność fotometryczna: 0,002 ABS przy 0,3% T
	

	powtarzalność fotometryczna: 0,001 ABS
	

	światło rozproszone: 0,04% przy 220 nm
	

	poziom szumów RMS: 0,00006 ABS
	

	stabilność linii bazowej:  +/- 0,0004 ABS/h
	

	Interface USB do komputera PC
	

	dwa uchwyty do kuwet 10 mm
	

	oprogramowanie umożliwiające:
- analiza ilościowa – wykonywanie własnych    krzywych kalibracyjnych, 
- analiza kinetyczna, automatyczne obliczanie szybkości reakcji 

- pomiary widm ABS, %T w funkcji długości falowej, 

- pomiary w funkcji czasu – pomiary wolne oraz kinetyka ze skanem co 50 ms, 

- pomiary przy wybranych długościach falowych, 

- pełna obróbka danych m.in.: powiększanie (zoom), nakładanie widm, 

- wybór ekstremów, obliczanie pochodnych, wygładzanie itd., analiza widm,  
   całościowa obróbka pików, zarządzanie plikami, tworzenie raportów, 

- funkcja wprowadzania i wyszukiwania danych 

- analiza statystyczna krzywych kalibracyjnych 

- testowanie aparatu – autodiagnostyka, kalibracja długości fali )
- program walidacyjny ( z modułem zgodności USP i EP, możliwe własne 
ustawienia) 

- automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek zgodnie z GLP 

- dostępne programy kinetyki enzymów, pomiaru grubości filmów, pomiaru barwy i in.
 – tworzenie raportów i materiałów do publikacji.

	

	spektrofotometr sterowany poprzez zewnętrzny komputer
	

	parametry komputera:

- procesor min.: 2,93 GHz

- pamięć RAM: 2x2GB DDR2

- napęd DVD-/+RW

- monitor LCD, min 21,5’’, full HD

- dysk: min. 320GB, RPM 7200

- drukarka czarno-biała

- wydajność min. 5000 stron/miesiąc

	

	monochromator: siatkowy
	

	detektory: dwie termostatowane fotodiody krzemowe
	

	akcesoria: 4 szt. kuwety szklane 10 mm
	

	wzorcowanie spektrofotometru w GUM dla długości fali: 450 nm, 510nm, 815 nm, 880 nm
	


.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                           
          osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy
PAGE  
2

