ZP-371/84/19

Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfkiacja techniczna

Wyposażenie Pielęgniarskiej Pracowni Symulacyjnej 
Pozycja 1. Symulator wysokiej wierności osoby dorosłej
Pozycja 2. Symulator wysokiej wierności dziecka
Pozycja 3. Zaawansowany fantom pielęgnacyjny niemowlęcia
Pozycja 4. System audio-video i sprzęt komunikacyjno- prezentacyjny

| Pozycja 1. Pielęgnacyjny symulator wysokiej wierności osoby dorosłej z system sterowania |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  |  | Specyfikacja techniczna |  |  | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Producent |  |  | Podać:.......................................................... |
|  |  |  | Model/Typ |  |  | Podać:.......................................................... |
|  |  |  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator wysokiej wierności osoby dorosłej odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd i wzrost |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych oraz pneumatycznych. |  |  | TAK |
|  |  |  | Konfiguracja sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz. Punktowana konfiguracja w różnych pasmach sieci (0-2 pkt.): Konfiguracja jednym paśmie 2,4 lub 5 GHz) – 0 pkt. Konfiguracja w pasmach 2,4 i 5 GHz – 2 pkt. |  |  | TAK Konfigoracja w pasmach sieci: Podać: ................................................... |
|  |  |  | Bezprzewodowa praca symulatora z użyciem wbudowanych akumulatorów zasilających. Praca na akumulatorach minimum 3 godziny Punktowany czas pracy symulatora na zasilaniu akumulatorowym (0-6 pkt.) 3 godziny – 0 pkt. 4 godziny – 2 pkt. 5 godzin – 4 pkt. 6 godzin – 6 pkt. |  |  | TAK Oferowany czas pracy symulatora na zasilaniu akumulatorowym: Podać: ..................... godzin |
|  |  |  | Dodatkowa funkcja pracy z zasilaniem z sieci 230V i komunikacji przewodowej poprzez Ethernet LAN |  |  | TAK |
|  |  |  | Sterowanie obsługą symulatora za pomocą komputera lub tabletu z dedykowanym oprogramowaniem |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość ustawienia symulatora w pozycji siedzącej i zachowanie tej pozycji bez potrzeby podpierania |  |  | TAK |
|  |  |  | Wyczuwalne palpacyjnie punkty anatomiczne takie jak: obojczyk, mostek, kręgosłup, żebra (z przodu i z boku), wyrostek mieczykowaty, łopatka, przedni górny grzebień kości biodrowej, spojenie łonowe i krętarz większy |  |  | TAK |
|  |  |  | Zachowana ruchomość stawów – nadgarstki, łokcie, biodra, kolana, kostki |  |  | TAK |
|  |  |  | Symulator wykonany z miękkiego materiału odpornego na wchłanianie płynów i maści. |  |  | TAK |
|  |  |  | Głowa ruchoma z możliwością odchylania w przód i w tył z zachowaniem pozycji |  |  | TAK |
|  |  |  | Głowa i szyja z anatomicznymi punktami takimi jak: język, zęby, podniebienie, tchawica, przełyk, symulowane płuca i żołądek |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość zakrapiania i płukania oczu, uszu i tamponowaniem nosa |  |  | TAK |
|  |  |  | Programowalne ruchy powiek z możliwością ustawienia częstości mrugania oraz możliwość ustawiana szerokości źrenic niezależne dla każdego oka |  |  | TAK |
|  |  |  | Włosy z możliwością mycia i układania |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej, pielęgnacji tracheotomii i odsysania realnego płynu |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość zakładania sądy żołądkowej, odżywiania przez zgłębnik i płukania żołądka |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość podawania tlenu |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość pielęgnacji jamy ustnej |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość wkłucia podskórnego w obrębie brzucha i uda |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość założenia portu gastrostomijnego PEG lub G w obrębie brzucha w celu karmienia dojelitowego |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość pielęgnacji stomii i przetoki nadłonowej |  |  | TAK |
|  |  |  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie z możliwością cewnikowania i realnym zwrotem płynu. |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość podawania leków dopochwowo i doodbytniczo |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość wykonania lewatywy z realnym zwrotem treści |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi |  |  | TAK |
|  |  |  | Programowalne ruchy klatki piersiowej podczas oddechu |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość przyrządowego udrożniania dróg oddechowych za pomocą rurek ustno-gardłowych, nosowo-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. W komplecie 4 opakowania środka poślizgowego |  |  | TAK |
|  |  |  | Intubacja prawego oskrzela przy zbyt głębokim umieszczeniu rurki |  |  | TAK |
|  |  |  | Kontrola tętna przynajmniej na tętnicach szyjnych z automatyczną rejestracją Punktowana ilość miejs sprawdzania tętna w różnych pasmach sieci (0-6 pkt.): tętnice szyjne – 0 pkt. tętnice szyjne, ramieniowe, obwodowe – 2 pkt. tętnice szyjne, ramieniowe, obwodowe, udowe – 4 pkt. tętnice szyjne, ramieniowe, obwodowe, udowe, grzbiet stopy – 6 pkt. |  |  | TAK Podać: .................................................................................................................. |
|  |  |  | Nieinwazyjny, pomiar ciśnienia tętniczego krwi z możliwością wysłuchania tonów Korotkowa |  |  | TAK |
|  |  |  | Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie co najmniej 0–180 mmHg |  |  | TAK |
|  |  |  | Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych. Minimum 5 różnych tonów serca. Punktowana ilość rodzajów tonów do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 tonów – 0 pkt. powyżej 5 tonów – 5 pkt. powyżej 10 tonów – 10 pkt. |  |  | TAK Podać: ................................ tonów |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania perystaltyki. Minimum 5 różnych odgłosów Punktowana ilość rodzajów odgłosów perystaltyki do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 odgłosów – 0 pkt. powyżej 5 odgłosów – 5 pkt. powyżej 10 odgłosów – 10 pkt. |  |  | TAK Podać: ............................... odgłosów |
|  |  |  | Możliwość generowania odgłosów pacjenta takich jak kaszel, krzyk, pojękiwania oraz prostych odpowiedzi „tak, „nie” |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania szmerów oddechowych o obrębie klatki piersiowej z przodu jak i na plecach (prawidłowych i patologicznych). Minimum 5 różnych rodzajów szmerów Punktowana ilość rodzajów szmerów do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 szmerów – 0 pkt. powyżej 5 szmerów – 5 pkt. powyżej 10 szmerów – 10pkt. |  |  | TAK Podać: ................... szmerów |
|  |  |  | Funkcja zakładania wkłucia dożylnego i podawania leków. |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja wykonania wkłucia podskórnego i domięśniowego. |  |  | TAK |
|  |  |  | Monitorowanie pracy serca za pomocą symulowanego 3, 5 i 12-odprowadzeniowego EKG wynik widoczny na symulowanym monitorze pacjenta |  |  | TAK |
|  |  |  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 15 rytmów pracy serca Punktowana ilość rytmów pracy serca (0-8 pkt.): 15 rytmów – 0 pkt. powyżej 15 rytmów – 2 pkt. powyżej 20 rytmów – 4 pkt. powyżej 25 rytmów – 6 pkt. powyżej 30 rytmów – 8 pkt. |  |  | TAK Podać: ............................... rytmów |
|  |  |  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0–200/min |  |  | TAK |
|  |  |  | Rejestracja prowadzenia działań resuscytacyjnych – uciskania klatki piersiowe i wentylacji |  |  | TAK |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 21” z systemem mocowania na stanowisku symulacji. |  |  | TAK Podać : - przekątna ekranu : ....... cali |
|  |  |  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  | TAK |
|  |  |  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  | TAK |
|  |  |  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  | TAK |
|  |  |  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  | TAK |
|  |  |  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  | TAK |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora |  |  |  |  | TAK |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim |  |  |  |  | TAK |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |  |  |  |  | TAK |
|  | Indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |  |  | TAK |
|  | Regulacja głośności odgłosów symulatora, serca, płuc, perystaltyki za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |  |  | TAK |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności pielęgnacyjnych i resuscytacyjnych oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |  |  | TAK |
|  | Zapis, archiwizacja, wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych i pielęgnacyjnych |  |  |  |  | TAK |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania. Bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników. Punktowana ilość bezpłatnego dostępu do oprogramowania (0-6 pkt.): 3 użytkowników – 0 pkt. od 3 do 5 użytkowników – 2 pkt. od 5 do 10 użytkowników – 4 pkt. powyżej 10 użytkowników – 6 pkt. |  |  |  |  | TAK Podać: dostęp dla ............ użytkowników |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora.. |  |  |  |  | TAK Podać nazwę i wersję oferowanego systemu: ................................................. |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |  |  | TAK |
| JEDNOSTKA DO STEROWANIA SYSTEMEM O MINIMALNYCH PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. |  | TAK |
|  |  |  |  | Praca mobilna bez podłączenia do sieci zasilania dzięki akumulatorom o pojemności przynajmniej 3200 mAh; czas pracy na akumulatorze minimum 2 godziny. |  | TAK |
|  |  |  |  | Twardy dysk SSD minimum 200 GB. |  | TAK |
|  |  |  |  | Pamięć RAM minimum 8 GB z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 32GB. |  | TAK |
|  |  |  |  | Monitor dotykowy, LED o przekątnej minimum 15”. Obsługiwana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  | TAK |
|  |  |  |  | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. |  | TAK |
|  |  |  |  | Minimum 1 złącze HDMI. |  | TAK |
|  |  |  |  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. |  | TAK |
|  |  |  |  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym |  | TAK |
|  |  |  |  | Klawiatura jednostki sterującej z podświetlaniem |  | TAK |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. Punktowany dodatkowy okres gwarancji (0-20 pkt.): 36 miesięcy – 0 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy 20 pkt | TAK Oferowany okres gwarancji: Podać:............. miesięcy |
|  |  |  |  |  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). Minimalna wymagana ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji wynosi 3. Punktowana ilość przeglądów w okresie gwarancji (0-20 pkt.): 3 przeglądy – 0 pkt. 4 przeglądy – 10 pkt. 5 przeglądów – 20 pkt. | TAK Oferowana ilość przeglądów w okresie gwarancji: Podać: ...................... przeglądów w okresie gwarancji |
|  |  |  |  |  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |
|  |  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |
|  |  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 21 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punktowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych (0-10 pkt.): do 21 dni roboczych – 0 pkt. do 14 dni roboczych – 5 pkt. do 7 dni roboczych – 10 pkt | TAK Oferowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych: Podać: ..... dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii |
|  |  |  |  |  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |
|  |  |  |  |  | Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na nowy: 3 awarie | TAK |
| Pozycja 2. Symulator wysokiej wierności dziecka z system sterowania |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  |  | Specyfikacja techniczna |  |  | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Producent |  |  | Podać:.......................................................... |
|  |  |  | Model/Typ |  |  | Podać:.......................................................... |
|  |  |  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator wysokiej wierności dziecka w wieku powyżej 1 roku odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd i wzrost |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwiek podłączeń elektrycznych oraz pneumatycznych. |  |  | TAK |
|  |  |  | Konfiguracja sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i/lub 5 GHz. Punktowana konfiguracja w różnych pasmach sieci (0-2 pkt.): Konfiguracja jednym paśmie 2,4 lub 5 GHz) – 0 pkt. Konfiguracja w pasmach 2,4 i 5 GHz – 2 pkt. |  |  | TAK Konfigoracja w pasmach sieci: Podać: ................................................... |
|  |  |  | Bezprzewodowa praca symulatora z użyciem wbudowanych akumulatorów zasilających. Praca na akumulatorach minimum 3 godziny Punktowany czas pracy symulatora na zasilaniu akumulatorowym (0-6 pkt.) 3 godziny – 0 pkt. 4 godziny – 2 pkt. 5 godzin – 4 pkt. 6 godzin – 6 pkt. |  |  | TAK Oferowany czas pracy symulatora na zasilaniu akumulatorowym: Podać: ..................... godzin |
|  |  |  | Dodatkowa funkcja pracy z zasilaniem z sieci 230V i komunikacji przewodowej poprzez Ethernet LAN |  |  | TAK |
|  |  |  | Sterowanie obsługą symulatora za pomocą komputera z dedykowanym oprogramowaniem |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych. Symulacja głosu pacjenta Punktowana ilość szmerów do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 szmerów – 0 pkt. powyżej 5 szmerów – 5 pkt. powyżej 10 szmerów – 10 pkt. |  |  | TAK Podać: ........................... szmerów |
| FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi |  |  | TAK |
|  |  |  | Programowalne patologiczne ruchy klatki piersiowej podczas oddechu |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej. |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja realnego pomiaru i określenia zawartości CO2 w wydychanym powietrzu. |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość przyrządowego udrożniania dróg oddechowych za pomocą rurek ustno-gardłowych, nosowo-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. W komplecie 4 opakowania środka poślizgowego |  |  | TAK |
|  |  |  | Intubacja prawego oskrzela przy zbyt głębokim umieszczeniu rurki |  |  | TAK |
|  |  |  | Obsługo trybu wentylacji CPAP |  |  | TAK |
|  |  |  | Automatyczne wywoływanie obrzęku języka i skurczu krtani Punktowana funkcja wywołania obrzęku języka i skurczu krtani (0-2 pkt.): Brak funkcji – 0 pkt. Jest funkcja – 2 pkt. |  |  | Podać: .................... |
|  |  |  | Możliwość umieszczenia i pielęgnacji rurki tracheotomijnej Punktowana funkcja umieszczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej (0-2 pkt.): Brak funkcji – 0 pkt. Jest funkcja – 2 pkt. |  |  | Podać: .................... |
|  |  |  | Funkcja wywołania objawów sinicy |  |  | TAK |
|  |  |  | Symulacja drgawek |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja drenażu opłucnej |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja odbarczenia odmy prężnej poprzez nakłucie drugiej przestrzeni międzyżebrowej |  |  | TAK |
|  |  |  | Programowalny stopień napięcia mięśniowego (minimum trzystopniowy) z programowalną ruchomością kończyn. |  |  | TAK |
|  |  |  | Kontrola tętna na minimum dwóch tętnicach ramieniowych i dwóch tętnicach udowych z automatyczną rejestracją |  |  | TAK |
|  |  |  | Nieinwazyjny, symulowany pomiar ciśnienia tętniczego krwi |  |  | TAK |
|  |  |  | Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie co najmniej 0–180 mmHg |  |  | TAK |
|  |  |  | Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych. Minimum 5 tonów do osłuchiwania Punktowana ilość tonów do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 tonów – 0 pkt. powyżej 5 tonów – 5 pkt. powyżej 10 tonów – 10 pkt |  |  | TAK Oferowana ilość tonów do osłuchiwania: Podać: ........ tonów do odsłuchania |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania szmerów oddechowych o obrębie klatki piersiowej z przodu jak i na plecach (prawidłowych i patologicznych). Minimum 5 szmerów do osłuchiwania. Punktowana ilość szmerów do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 szmerów – 0 pkt. powyżej 5 szmerów – 5 pkt. powyżej 10 szmerów – 10 pkt. |  |  | TAK Oferowana ilość szmerów do osłuchiwania: Podać: ........ szmerów do odsłuchania |
|  |  |  | Symulacja sztywności ciemiączka Punktowana funkcja zmiany sztywności ciemiączka (0-2 pkt.): Brak funkcji – 0 pkt. Jest funkcja – 2 pkt. |  |  | Podać: .................... |
|  |  |  | Automatyczne ustawianie odmy opłucnowej ze zmianami oddechowymi oraz możliwością odbarczenia. |  |  | TAK |
|  |  |  | Automatyczna funkcja sinienia w przypadku niedotlenienia; Sinica centralna pojawiająca się automatycznie przy osiągnięciu programowalnego poziomy SpO2 Punktowana funkcja programowania progu wystąpienia sinicy centralnej (0-2 pkt.): Brak funkcji – 0 pkt. Jest funkcja – 2 pkt. |  |  | Podać: .................... |
|  |  |  | Funkcja wykonania wkłucia doszpikowego z możliwością aspiracji i podawania płynów |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja wkłucia dożylnego i podawania leków. |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja wykonania wkłucia podskórnego i domięśniowego. |  |  | TAK |
|  |  |  | Monitorowanie pracy serca: |  |  |  |
|  |  |  | za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG |  |  | TAK |
|  |  |  | poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) z zestawem przewodów i adapterów elektrod do minimum 3. rodzajów defibrylatorów |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja zapisu EKG z 12. odprowadzeń zsynchronizowanego z zapisem uzyskanym z 3. odprowadzeń EKG i elektrod wielofunkcyjnych |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja wykonania defibrylacji z użyciem standardowego defibrylatora (jedno i dwufazowego) |  |  | TAK |
|  |  |  | Wykonanie elektrostymulacji zewnętrznej |  |  | TAK |
|  |  |  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca |  |  | TAK |
|  |  |  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 0–250/min |  |  | TAK |
|  |  |  | Programowalne ruchy powiek w zakresie szybkości i szerokości otwarcia powiek. |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość badania neurologicznego z efektem różnej reakcji na światło (źrenice normalne, szerokie, wąskie, anizokoria) |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja badania odruchu kapilarnego w obrębie dłoni i przestrzeni między obojczykowej; Programowalny czasu odpowiedzi kapilarnej lub jej brak |  |  | TAK |
|  |  |  | Rejestracja prowadzenia działań resuscytacyjnych – uciskania klatki piersiowe i wentylacji |  |  | TAK |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 21” z systemem mocowania na stanowisku symulacji. |  |  |  | TAK Podać : - przekątna ekranu : ....... cali |
|  |  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury |  |  |  | TAK |
|  |  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze |  |  |  | TAK |
|  |  | Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu czujnika pulsoksymetru – czujnik w komplecie |  |  |  | TAK |
|  |  | Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 |  |  |  | TAK |
|  |  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji |  |  |  | TAK |
| OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE DO KONTROLI FUNKCJI SYMULATORA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdalne bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora. |  |  |  |  | TAK |
|  | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku angielskim oraz opcjonalnie w j. polskim. |  |  |  |  | TAK |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych |  |  |  |  | TAK |
|  | Indywidualne ustawianie każdej z funkcji dróg oddechowych za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |  |  | TAK |
|  | Regulacja głośności odgłosów symulatora, serca i płuc za pomocą oprogramowania sterującego |  |  |  |  | TAK |
|  | Rejestracja wykonywanych czynności resuscytacyjnych (ALS/ACLS) oraz automatyczna rejestracja funkcji z czujników symulatora |  |  |  |  | TAK |
|  | Zapis i wydruk zarejestrowanych czynności ratowniczych i pielęgnacyjnych |  |  |  |  | TAK |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania. Bezpłatny dostęp w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 3 użytkowników. Punktowana ilość bezpłatnego dostępu do oprogramowania (0-6 pkt.): 3 użytkowników – 0 pkt. od 3 do 5 użytkowników – 2 pkt. od 5 do 10 użytkowników – 4 pkt. powyżej 10 użytkowników – 6 pkt. |  |  |  |  | TAK Podać: dostęp dla ............ użytkowników |
|  | System operacyjny umożliwiający zainstalowanie i pracę specjalistycznego oprogramowania symulatora. |  |  |  |  | TAK Podać nazwę i wersję oferowanego systemu: ................................................ |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. |  |  |  |  | TAK |
| JEDNOSTKA DO STEROWANIA SYSTEMEM O MINIMALNYCH PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. |  | TAK |
|  |  |  |  | Praca mobilna bez podłączenia do sieci zasilania dzięki akumulatorom o pojemności przynajmniej 3200 mAh; czas pracy na akumulatorze minimum 2 godziny. |  | TAK |
|  |  |  |  | Twardy dysk SSD minimum 200 GB. |  | TAK |
|  |  |  |  | Pamięć RAM minimum 8 GB z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 32GB. |  | TAK |
|  |  |  |  | Monitor dotykowy, LED o przekątnej minimum 15”. Obsługiwana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. |  | TAK |
|  |  |  |  | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. |  | TAK |
|  |  |  |  | Minimum 1 złącze HDMI. |  | TAK |
|  |  |  |  | Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe. |  | TAK |
|  |  |  |  | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 a/b/g/n/ac lub równoważnym |  | TAK |
|  |  |  |  | Klawiatura jednostki sterującej z podświetlaniem |  | TAK |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. Punktowany dodatkowy okres gwarancji (0-20 pkt.): 36 miesięcy – 0 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy 20 pkt | TAK Oferowany okres gwarancji: Podać:............. miesięcy |
|  |  |  |  |  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). Minimalna wymagana ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji wynosi 3. Punktowana ilość przeglądów w okresie gwarancji (0-20 pkt.): 3 przeglądy – 0 pkt. 4 przeglądy – 10 pkt. 5 przeglądów – 20 pkt. | TAK Oferowana ilość przeglądów w okresie gwarancji: Podać: ...................... przeglądów w okresie gwarancji |
|  |  |  |  |  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |
|  |  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |
|  |  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 21 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punktowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych (0-10 pkt.): do 21 dni roboczych – 0 pkt. do 14 dni roboczych – 5 pkt. do 7 dni roboczych – 10 pkt | TAK Oferowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych: Podać: ..... dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii |
|  |  |  |  |  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |
|  |  |  |  |  | Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na nowy: 3 awarie | TAK |
| Pozycja 3. Fantom do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej niemowlęcia |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  |  | Specyfikacja techniczna. |  |  | Wymagania graniczne |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Producent |  |  | Podać:.......................................................... |
|  |  |  | Model/Typ |  |  | Podać:.......................................................... |
|  |  |  | Fantom pielęgnacyjny niemowlęcia |  |  | TAK |
|  |  |  | Fantom odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowy ciała dziecka wieku niemowlęcego z realistycznymi drogami oddechowymi. |  |  | TAK |
|  |  |  | Fantom wykonany z elastycznego, miękkiego materiału symulującego naturalną skórę. |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość wykonywania czynności pielęgnacyjnych takich jak: mycie, pielęgnacja, ubieranie, ważenie. |  |  | TAK |
|  |  |  | Odsysanie dróg oddechowych, zakładanie sądy żołądkowej i płukania żołądka realnym płynem. |  |  | TAK |
|  |  |  | Przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych z intubacją dotchawiczą. |  |  | TAK |
|  |  |  | Zakładanie sondy do żołądka (przez nos i usta). |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość zakładania rurki tracheotomijnej, odsysania i pielęgnacji |  |  | TAK |
|  |  |  | Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (uciskanie klatki piersiowej i wentylacja). |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość symulowania podawania leków |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość irygacji oczu i uszu |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość ustawiania napięcia ciemiączka |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość pielęgnacji ileostomii |  |  | TAK |
|  |  |  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie z możliwością cewnikowania pęcherza moczowego i symulowania podawania czopków doodbytniczych |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość wkłuć dożylnych w obrębie minimum dołu łokciowego, grzbietu dłoni i kostki. |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość nakłucia pięty |  |  | TAK |
|  |  |  | Możliwość wykonania wkłucia doszpikowego |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych. Minimum 5 różnych tonów serca Punktowana ilość tonów do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 tonów – 0 pkt. powyżej 5 tonów – 5 pkt. powyżej 10 tonów – 10 pkt. |  |  | TAK Oferowana ilość tonów do osłuchiwania: Podać: ............ tonów do odsłuchania |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania perystaltyki. Minimum 5 różnych odgłosów Punktowana ilość rodzajów odgłosów perystaltyki do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 odgłosów – 0 pkt. powyżej 5 odgłosów – 5 pkt. powyżej 10 odgłosów – 10 pkt |  |  | TAK Oferowana ilość rodzajów odgłosów perystaltyki do osłuchiwania: Podać: ............ odgłosów do odsłuchania |
|  |  |  | Możliwość generowania odgłosów pacjenta takich jak kaszel, krzyk, pojękiwania, płacz. |  |  | TAK |
|  |  |  | Funkcja osłuchiwania szmerów oddechowych o obrębie klatki piersiowej z przodu jak i na plecach (prawidłowych i patologicznych). Minimum 5 różnych rodzajów szmerów Punktowana ilość szmerów do osłuchiwania (0-10 pkt.): 5 szmerów – 0 pkt. powyżej 5 szmerów – 5 pkt. powyżej 10 szmerów – 10 pkt. |  |  | TAK Oferowana ilość szmerów do osłuchiwania: Podać: ...... szmerów do odsłuchania |
|  |  |  | Bezprzewodowe sterowanie fantomem za pomocą tabletu o dotykowym ekranie o przekątnej minimum 5”. |  |  | TA |
|  |  |  | Oprogramowanie modułu sterującego w języku polskim |  |  | TAK |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. Punktowany dodatkowy okres gwarancji (0-20 pkt.): 36 miesięcy – 0 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy 20 pkt |  | TAK Oferowany okres gwarancji: Podać:............. miesięcy |
|  |  |  |  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). Minimalna wymagana ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji wynosi 3. Punktowana ilość przeglądów w okresie gwarancji (0-20 pkt.): 3 przeglądy – 0 pkt. 4 przeglądy – 10 pkt. 5 przeglądów – 20 pkt. |  | TAK Oferowana ilość przeglądów w okresie gwarancji: Podać: ...................... przeglądów w okresie gwarancji |
|  |  |  |  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |
|  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |
|  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 21 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punktowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych (0-10 pkt.): do 21 dni roboczych – 0 pkt. do 14 dni roboczych – 5 pkt. do 7 dni roboczych – 10 pkt |  | TAK Oferowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych: Podać: ..... dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii |
|  |  |  |  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |
|  |  |  |  | Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na nowy: 3 awarie. |  | TAK |
| Pozycja 4. System audio-video i sprzęt komunikacyjno- prezentacyjny do prowadzenia debryfingu System Kompatybilny z fantomami opisanymi w pozycjach 1,2,3, umożliwiajacy rejestrację obrazu, dźwięku oraz informacji z fantomów tj.: parametry życiowe, rejestr wykonywanych czynności, obraz monitora pacjenta |  |  |  |  |  |  |
| L.p. |  |  | Specyfikacja techniczna |  |  | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa |
| System rejestracji audio-video |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | System AV do nagrywania zajęć, umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku z sesji symulacyjnych oraz ich synchronizację z oprogramowaniem do debriefingu. | TAK |
|  |  |  |  |  | System rejestracji AV oparty o komputer stacjonarny; pojemność użytkowa dysków twardych minimum 200 GB SSD; minimum 1 wyjście LAN; dodatkowa klawiatura i mysz; | TAK |
|  |  |  |  |  | Oprogramowanie do obsługi systemu rejestracji AV w języku angielskim oraz w j. polskim. | TAK |
|  |  |  |  |  | Monitor minimum 21” umożliwiający podgląd obrazu z min 4 źródeł jednocześnie. | TAK Podać : - produceny oraz typ/model: .......................................... |
|  |  |  |  |  | konfiguracja kamer podłączonych do systemu realizowane z pomieszczenia sterowni za pomocą aplikacji serwera (bez dodatkowego sterownika). | TAK |
|  |  |  |  |  | Oprogramowanie automatycznie synchronizujące zapis sesji szkoleniowej z aplikacjami symulatorów. Automatyczny start zapisu wraz z rozpoczęciem sesji i automatyczny bieżący rejestr zdarzeń. | TAK |
|  |  |  |  |  | Dostęp do zapisanych danych z sesji szkoleniowych przez wewnętrzną sieć i Internet. | TAK |
|  |  |  |  |  | Funkcja regulacji prędkości odtwarzania nagranej sesji. | TAK |
|  |  |  |  |  | Funkcja eksportu zapisanych danych do filmów w postaci plików AVI, MOV, MPEG4, H264 dla wszystkich podłączonych do systemu kamer wraz z zapisem ścieżki dźwiękowej dołączonym do każdego pliku. | TAK |
|  |  |  |  |  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji dostępna przez Internet i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. | TAK |
|  |  |  |  |  | 2 kamery stałe o rozdzielczość 720p HD (w kolorze, co najmniej 25 klatek na sekundę); kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | Tak |
|  |  |  |  |  | Mikrofon sufitowy przewodowy do nagrywania dżwieków z pomieszczenia symulacji. | TAK |
|  |  |  |  |  | Głośnik w sterowni zapewniający możliwość odsłuchu dźwięków z pomieszczenia symulacyjnego. | TAK |
|  |  |  |  |  | Oprogramowanie zawierające zintegrowany mikser audio dla uzyskania możliwie jak najlepszej jakości nagrania. Wbudowane w aplikację miksera mierniki poziomu dźwięku. | TAK |
|  |  |  |  |  | Instalacja całości (kamer, komputerów, okablowania i zasilania) zapewniająca pełną funkcjonalność zestawu bez konieczności dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. | TAK |
| Sprzęt komunikacyjno-prezentacyjny |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Monitor prezentacy: - TV o porzekątnej ekranu minimum 55’’ - rozdzielczość FullHD 1080p - funkcja SmartTV w tym aplikacja umożliwiająca przeglądanie stron WWW - złącze LAN - minimum 2 proty HDMI - minimum 2 porty USB (typu A) - możliwość powieszenia na ścianie – system VESA lub równoważny | TAK |
|  |  |  |  |  | Komputer PC: - komputer typu laptop - przekątna ekrany minimum 14’’ - procesor umożliwiający płynna pracę jednostki - dysk minimum SSD 500 GB - pamięć RAM minimum 8 GB - wejście mikrofonowe i słuchawkowe - akumulator o pojemności przynajmniej 3200 mAh zapewniający zdalną pracę przynajmnije 2 godziny - minimum 1 port HDMI - minimium 2 porty USB - złącze LAN | TAK |
|  |  |  |  |  | Transmiter obrazu (2szt.): - bezprzewodowy transmiter obrazu - obsługujący złącza HDMI - zasilany poprzez złącze USB - zasięg przesyłanego obrazu minimum 6 metrów | TAK |
| GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. Punktowany dodatkowy okres gwarancji (0-20 pkt.): 36 miesięcy – 0 pkt. 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy 20 pkt |  | TAK Oferowany okres gwarancji: Podać:............. miesięcy |
|  |  |  |  | Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). Minimalna wymagana ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji wynosi 3. Punktowana ilość przeglądów w okresie gwarancji (0-20 pkt.): 3 przeglądy – 0 pkt. 4 przeglądy – 10 pkt. 5 przeglądów – 20 pkt. |  | TAK Oferowana ilość przeglądów w okresie gwarancji: Podać: ...................... przeglądów w okresie gwarancji |
|  |  |  |  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |
|  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |
|  |  |  |  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 21 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punktowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych (0-10 pkt.): do 21 dni roboczych – 0 pkt. do 14 dni roboczych – 5 pkt. do 7 dni roboczych – 10 pkt |  | TAK Oferowany czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych: Podać: ..... dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii |
|  |  |  |  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  | TAK |
|  |  |  |  | Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na nowy: 3 awarie. |  | TAK |