Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie 7: Zestaw do rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników akcelerometrycznych (1 szt.)

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Produkt: | Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG pozwalający na bezprzewodowe zebranie i kompletną analizę sygnału EMG zarejestrowanego w czasie rzeczywistym w trakcie czynności ruchowej (tzw. dynamiczne EMG) oraz jego dalszą analizę i archiwizację | Producent/model/ nazwa handlowa: Tak/nie |
| Minimalne wymagania techniczne: | - rejestracja z min. 8 kanałów EMG - rejestracja z minimum 3 akcelerometrów o zakresie pomiarowym do 400g używanych zamiennie z pomiarami EMG - możliwość zamiennej z EMG rejestracji sygnału z innych czujników biomechanicznych (goniometr, czujnik siły, akcelerometr, czujnik nacisku, marker faz chodu tzw. „footswitch”), stanowiących opcję rozbudowy systemu, - możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących sygnał EMG w trakcie pracy dynamicznej - synchronizacja czujników biomechanicznych lub innego źródła sygnału analogowego z zapisem EMG (np. goniometr, czujnik siły, przełączniki typu „footswitch”), - pasma rejestracji sygnału: min. 10-500Hz dla rejestracji powierzchniowej EMG i EMG śródmięśniowego (zgodne z wymogami SENIAM, ISEK), - podłączenie interfejsu do komputera: przewodowe za pomocą portu USB - możliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał EMG na przedwzmacniaczu -możliwość rozbudowy systemu do 32 kanałów - możliwość zmiany przeznaczenia czujnika poprzez wymianę końcówki pomiarowej na stanowiący opcję czujnik biomechaniczny lub wejście analogowe | Tak/nie |
| Prowadzenie pomiaru: | Możliwość prowadzenia pomiaru w odległości od komputera rejestrującego sygnał (do 25m). | Tak/nie |
| Transmisja danych: | Bezprzewodowa transmisja danych z jednostki pacjenta do komputera archiwizującego i analizującego sygnał. | Tak/nie |
| Szczegółowe dane techniczne systemu: | - Rozdzielczość 24-bit na wszystkich kanałach - Cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale, - Próbkowanie: 2 000 lub 4 000 dla kanału, - Masa czujnika nie przekraczająca: 15 gram - Filtr sygnału: high-pass 5/10/20Hz +/- 10% cut-off, Low-pass do 500/1000/1500Hz | Tak/nie |
| Szczegółowe dane dla rejestracji EMG: | - Szum: < 1uV RMS, - Oporność (wejście): >1000MOhm, CMRR < -100dB, | Tak/nie |
| Akcelerometr 3D: | Każdy czujnik posiada wbudowany akcelerometr 3D o parametrach: - Częstotliwość pracy: 500 Hz, - Zakres pomiarowy: +/-16G - Rozdzielczość 16-bit - Jednoczasowe działanie z EMG | Tak/nie |
| Pamięć: | Każdy czujnik posiada wbudowaną pamięć 2GB pozwalającą na przechowanie do 18 godzin danych (w zależności od częstotliwości pracy) | Tak/nie |
| Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji, analizy sygnału EMG: | - obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu - zsynchronizowana rejestracja obrazu video - kompleksowa analiza sygnału - tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych - baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów | Tak/nie |
| Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału EMG: | - Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania (oczyszczanie, wygładzanie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC) - Analiza w czasie rzeczywistym spektrum częstotliwości (FFT spectrum), - animacja biofeedback’u, w tym dźwiękowego i wizualnego - Kreator protokołów pozwalający na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału. - Synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB lub FireWire) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu. - Tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy). - Eksport danych do innych narzędzi obróbki statystycznej - Obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów) - współpraca z środowiskiem Microsoft Windows 10 - możliwość wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych w tym m.in.: standardowa analiza emg, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości | Tak/nie |
| Synchronizacja: | Możliwość synchronizacji programowej i sprzętowej z czujnikami inercyjnymi, platformami i wkładkami barorezystywnymi, systemami do rejestracji i analizy ruchu na obrazie wideo w obrębie oprogramowania po zakupie odpowiednich modułów | Tak/nie |
| Zestaw: | Zestaw składa się z: - odbiornika sygnału na USB - ładowarki do czujników - 8 szt. czujników do rejestracji sygnału EMG wraz odprowadzeniami do przyłączania elektrod - 3 akcelerometrów o zakresie pomiarowym 400g - 8 opasek elastycznych do stabilizacji czujników | Tak/nie |
| Dodatkowo: | Instrukcja w języku polskim Pierwsze uruchomienie Szkolenie dla pracowników zamawiającego bezpośrednio po uruchomieniu Posprzedażowa pomoc merytoryczna | Tak/nie |

……………………………………………………………………………….

Podpis (imię i nazwisko) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy