Częstochowa, 11.10.2019 r.

ZP-371/82/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA ŁÓŻKA DO IT, DWUSTANOWISKOWEGO MOSTU MEDYCZNEGO IT ORAZ PANELU NADŁÓŻKOWEGO

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- Czy Zamawiający dopuści barierki tworzywowe dwuczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości, barierki górne poruszające się wraz z leżem i chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej?

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści sterowanie panelem centralnym, z możliwością zawieszenia w nogach łóżka oraz sterowaniem w barierkach zamiast sterowaniem pilotem ręcznym? Warto zwrócić uwagę, że pilot jest łatwy do zniszczenia a w eksploatacji wytrzymalsze są panele w barierkach – wewnętrzne panele dla pacjenta oraz zewnętrzne dla personelu?

Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 103cm?

Nie. Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość całkowitą łóżka 995 mm.

- Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka na kolumnach maksymalnie rozstawionych o przekroju prostokątnym?

Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością 45cm?

Nie. Minimalna wysokość leża poniżej 40 cm.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu użycia lakieru z nanotechnologią srebra, i tym samym z wymogu przedstawienia certyfikatów?

Tak.

- Prosimy o informację, czy do miejsca montażu mostów i paneli będą doprowadzone media gazowe i elektryczne?

- Prosimy o informację, czy podłączenie elektryczne oraz pomiary elektryczne jednostek są przedmiotem zamówienia.  Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający będzie wymagał?

Odpowiedź na pytanie nr 7 i 8:

Doprowadzenie mediów nie jest objęte przedmiotem zamówienia i nie leży w zakresie zadań Wykonawcy.

W zakres zadań Wykonawcy nie wchodzi wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Prosimy o podanie nośności stropów dla pomieszczeń, w których będą montowane mosty sufitowe.

Stropy kanałowe.

- Czy zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w miejscu montażu mostów?

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dobrał sposób montażu  do stropów kanałowych.

- Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzanie,  że wzmocnienie stropu będzie po stronie  Zamawiającego.

Nie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dobrał sposób montażu  do stropów kanałowych.

- Prosimy o informację, jaki jest rodzaj ścian w miejscu montażu paneli i potwierdzenie, że nośność ścian  jest wystarczająca do zamocowania paneli.

Tak. Jest wystarczająca.

- Jeżeli nośność ścian jest nie wystarczające prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie ścian leży po stronie Zamawiający.

Nośność ścian jest wystarczająca.

- Prosimy o załączenie rzutów sal w których będą montowane urządzenia.

Sale typowo dydatktyczne. Rzut sal stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert pozostaje zmieniony  i upływa w dniu 16.10.2019 r. o godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:45

KANCLERZ

mgr inż. Maria Róg