Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie 1: Ergometr ręczny (1 szt.)

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Produkt: | Ergometr ręczny | Producent/model/ nazwa handlowa: Tak/nie |
| Elektromagnetyczny system sterowania obciążeniem. | TAK | Tak/nie |
| Zakres mocy | do 1000W. | Tak/nie |
| Zmiana obciążenia | o 1W. | Tak/nie |
| Dokładność utrzymywania obciążenia w zakresie 7 - 100W | poniżej 3W | Tak/nie |
| Dokładność utrzymywania obciążenia w zakresie 100 - 500W | poniżej 3% | Tak/nie |
| Dokładność utrzymywania obciążenia w zakresie 500 - 1000W | poniżej 5% | Tak/nie |
| Sterowanie pracą ergometru ręczne i automatyczne z własnej konsoli oraz z komputera. | TAK | Tak/nie |
| Możliwość prowadzenia badań w trybie: | utrzymywania stałej mocy, utrzymywania stałej kadencji, utrzymywania stałego momentu obrotowego, utrzymywania tętna na stałym poziomie. | Tak/nie |
| Wyświetlanie na konsoli sterującej w trakcie testu informacji o wartościach: | obciążenia, kadencji, momentu obrotowego i częstości skurczów serca, energia. | Tak/nie |
| Monitorowanie bezprzewodowe pracy serca | z użyciem pasa | Tak/nie |
| Możliwość realizacji testu Wingate z eksportem wyników do Excela. | TAK | Tak/nie |
| Programowalny min. 7” wyświetlacz LCD z możliwością projektowania protokołów wysiłkowych oraz sterowania przebiegiem testów | TAK | Tak/nie |
| Możliwość importu wyników badań z posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Wingate Test Plus | TAK | Tak/nie |
| Kompatybilność urządzenia z dostępnymi na polskim rynku zestawami ergospirometrii (Cortex, MES, Jeager) | TAK | Tak/nie |
| Mocowanie ścienne z elektryczną regulacją położenia w zakresie | minimum 0 – 600 mm stelaż do montażu na ścianie. | Tak/nie |
| Komunikacja z komputerem przez port RS232 lub LAN | TAK | Tak/nie |
| Zasilanie | 230VAC 50/60Hz. | Tak/nie |
| Certyfikat CE i deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC wraz IEC 601-1 dla urządzeń medycznych oraz certyfikat jakości ISO 9001:2000 i ISO 13485:2003 (lub równoważne) | TAK | Tak/nie |
| Dodatkowo: | Instrukcja w języku polskim Pierwsze uruchomienie Szkolenie dla pracowników Zamawiającego bezpośrednio po uruchomieniu | Tak/nie |

……………………………………………………………………………….

Podpis (imię i nazwisko) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy