SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO PIECA LABORATORYJNEGO Z WYPOSAŻENIEM

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/59/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany piec laboratoryjny |
| --- | --- |
| rodzaj pieca – muflowy |  |
| maksymalna temperatura pieca: min. 13000C |  |
| maksymalna temperatura pracy ciągłej, co najmniej 12000C |  |
| pojemność komory co najmniej 2,5 dm3 |  |
| napięcie zasilania, 230 V~ |  |
| moc zainstalowana: min. 1,6 kW |  |
| czas rozgrzania do 10000C nie dłużej niż 35 min |  |
| odchyłka od zadanej temp. co najwyżej, ± 20C |  |
| materiał elementów grzejnych, Kanthal A1 |  |
| czujnik temperatury, PtRh10-Pt |  |
| sterowanie - programator temperatury: - opóźniony start do 100 h, |  |
| - 10 programów z 10-ma odcinkami czasowymi każdy (czas dojścia 100 h, czas wygrzewania 100 h), |  |
| - klasa dokładności 0,25 |  |
| - kontrola przekroczenia zakresu pomiarowego, |  |
| - kontrola przekroczenia maksymalnej temp. pieca o 250C, |  |
| - kontrola przekroczenia temp. zadanej o 250C, |  |
| - kontrola rozwarcia obwodu termopary, |  |
| - kontrola odwrotnej polaryzacji termopary, |  |
| - kontrola braku przyrostu temp., przy pełnej mocy |  |
| Urządzenie musi spełniać wymogi europejskich norm w zakresie bezpieczeństwa i budowy pieców- znak CE |  |
| sterownik umieszczony z lewej strony pieca oraz drzwi pieca otwierane na prawą stronę |  |
| piec wyposażony w kominek wyciągowy do odprowadzania gazów |  |
| z chwilą otwarcia drzwi pieca, odcięcie zasilania grzałek |  |
| czujnik temperatury umieszczony w ścianie pieca |  |
| komora i izolacja wykonane z włókien ceramicznych bez zawartości azbestu |  |
| układ zasilania w gaz ochronny |  |
| podstawa pod piec z półką |  |
| żaroodporna tacka |  |
| szczypce + rękawice |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy