Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIKROSKOPU

OFEROWANEGO W POSTEPOWANIU NR KZ-371/90/11

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany MIKROSKOP /należy podać posiadane parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | KORPUS MIKROSKOPU - system teleskopowy - korekcja apochromatyczna korpusu mikroskopu - zoom min. 12,5:1 - obrotowy uchwyt na trzy obiektywy (trzy pozycje obserwacji stereoskopowej, trzy pozycje obserwacji monoskopowej) - zakres powiększeń w wyposażeniu standardowym co najmniej 8x ... 100x, z wyposażeniem opcjonalnym 2,5x … 875x - ustawianie powiększenia silnikami krokowymi niezależnie sterującymi każdym kanałem obserwacji - ustawianie ostrości silnikiem krokowym - sterowanie mikroskopem przy pomocy dotykowego panelu ciekłokrystalicznego oraz z komputera - zintegrowana podwójna przysłona irysowa - możliwość rozbudowy o epifluorescencję z miejscem na co najmniej 5 filtrów FL, z możliwością zastosowania oświetlacza fluorescencyjnego 100 W automatycznie ustawiającego palnik rtęciowy |  |
| 3. | TUBUS BINOKULAROWY - stały kąt nachylenia 35 stopni - regulacja rozstawu źrenic w zakresie 55 ... 74 mm - port służący do podłączenia kamery cyfrowej lub aparatu cyfrowego - podział światła okulary / port kamery 100:0 / 0:100% |  |
| 4. | OKULARY - powiększenie 10x - pole widzenia minimum 23 mm - z regulacjami dioptryjnymi około +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach |  |
| 5. | STATYW Z KOLUMNĄ - podstawa z kolumną o wysokości co najmniej 500 mm - skok osi Z kolumny 340 nm lub mniejszy |  |
| 6. | OŚWIETLACZ - diodowe (LED) źródło zimnego światła o jasności minimum 600 lumenów, wbudowany port USB - oświetlacz pierścieniowy - oświetlenie w świetle przechodzącym do jasnego i ciemnego pola, oświetlenia skośnego |  |
| 8. | OBIEKTYW - powiększenie 1x, odległość robocza 80 mm lub większa, rozdzielczość 1,2 mikrometra lub mniejsza dla obydwu kanałów obserwacji |  |
| 9. | KAMERA CYFROWA KOLOROWA - Rozdzielczość: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 Megapikseli lub większa - Rozmiar piksela 2,2 um x 2,2 um - Czas integracji: od 10 us do 2 s lub dłuższy - Obraz na żywo: min. 13 fps (800 x 600) - Interfejsy: optyczny C-mount, elektroniczne: USB, HDMI, S-Video - slot na kartę SD |  |
| 10. | STACJA ROBOCZA DO AKWIZYCJI OBRAZU - Procesor: Intel P4 Core 2 Duo 2.8 GHz - Pamięć RAM: 4 GB DDR2-RAM - Karta graficzna: 512 MB, 2xDVI - Dyski: 320 GB SATA 16 MB, DVD+/-RW Rewriteable Recorder - LAN: 10/100/1000 - Windows 7 - Monitor LCD min. 22 cale |  |
| 11. | OPROGRAMOWANIE - Program do akwizycji obrazów i automatycznego sterowania mikroskopem. - Akwizycja obrazów z czarno-białych i kolorowych kamer cyfrowych o wysokiej rozdzielczości i czułości. - Obrazy czarno-białe: 8 bitów, 10 bitów, 12 bitów, 14 bitów, 16 bitów. - Obrazy kolorowe: 3x8 bitówów, 3x12 bitów, 3x14 bitów, 3x16 bitówów. - Import plików: bmp, tif, jpg, j2k, jp2, gif, tga, png, cal, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp. - Eksport plików: bmp, jpg, j2k, tif, tga, png, psd, img, cmp. - Obsługa formatów wideo AVI, MOV (Quicktime). - Obróbka graficzna: jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/zmiękczanie, redukcja szumów, odejmowanie tła, korekta nierównomierności oświetlenia, balans bieli. - Wprowadzanie adnotacji: tekst, strzałki, prostokąty, okręgi, wskaźniki skali. - Interaktywne pomiary: odległość, powierzchnia, obwód, promień, kąty, liczba wystąpień. - Zarządzanie bazami obrazów (zapisywanie ilustracji razem z parametrami mikroskopu i eksperymentu, wskaźnikami skali i adnotacjami). - Przeglądarka obrazów - Filtrowanie wg. zadanych parametrów - Generowanie raportów - Wydruki - Moduł składania obrazów w osi Z tworzący obrazy o składowej głębi ostrości - Moduł automatycznej akwizycji stosów Z |  |
| 12. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE - pokrowiec antystatyczny - komplet narzędzi |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy