Załącznik nr 4 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU DP ELEKTROFOREZY PIONOWEJ
OFEROWANEGO W POSTEPOWANIU NR KZ-371/119/11
	L.p.
	Wymagania Zamawiającego
	Oferowany aparat 
do elektroforezy pionowej

/należy podać posiadane parametry, funkcje i wyposażenie/



	1
	Aparat musi składać się z komory z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi


	

	2
	Komora aparatu musi być odlewem plastikowym bez elementów klejonych


	

	3
	Dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze 


	

	4
	Akcesoria pojedynczego aparatu muszą umożliwić wylanie max. 4 żeli jednocześnie. System musi zawierać statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (4 szt.) każda


	

	5
	Zestaw musi zawierać 5 szt. grzebieni              10-zębowych o grubości 1.0 mm 


	

	6
	Zestaw szyb o wymiarach:

Rozmiar krótszych szyb 10,1 x 7,3 cm (minimalnie 10 szt.)

Większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm)  - 10,1 x 8,2 cm (minimalnie 5 szt.) Przekładki muszą być umocowane do płytek na stałe

	

	7
	Aparat do elektroforezy musi umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze przy zastosowaniu dołączonego do zestawu zasilacza


	

	8
	Aparat do elektroforezy musi posiadać możliwość rozbudowy w szyby z przekładkami o grubości 0,75 i 1,5 mm oraz grzebienie 5-, 9- 15-zębowe oraz grzebień 1 zębowy do 2D”
	

	9
	Aparat do elektroforezy pionowej z zasilaczem ma być wyposażony w 10– dołkową prowadnicę. Aparat musi mieć możliwość rozbudowy o 9-, 12- i 15- dołkowe prowadnice ułatwiające lokalizację dołków w żelu i nałożenia prób”.


	

	10
	Aparat do elektroforezy musi umożliwiać rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze


	

	11
	Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE      w jednej komorze do 45 min (dla 200 V)
	

	12
	Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych

	

	13
	Aparat musi posiadać możliwość rozbudowy o wkład do elerktrotransferu żeli na mokro


	

	14
	Wkład musi umożliwiać transfer metodą mokra dwóch żeli o wielkości do 10x7.5 cm jednocześnie w komorze elektroforezera 


	

	15
	Elektrody powinny być umieszczone w odległości min. 2 cm od siebie
	

	16
	Zasilacz wchodzący w skład zestawu powinien posiadać maksymalne napięcie prądu 300V


	

	17
	Zasilacz posiadać maksymalne natężenie prądu 400 mA


	

	18
	Zasilacz posiadać maksymalną moc prądu 75 W


	

	19
	Zasilacz powinien posiadać opcję programowania napięcia z dokładnością co 1V


	

	20
	Powinny mieć możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu


	

	21
	Zasilacz musi mieć możliwość nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999 min.


	

	22
	Opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu


	

	23
	Zasilacz musi posiadać min. 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy 


	

	24
	Zasilacz musi posiadać możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia


	

	25
	Wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika


	

	26
	Styki przewodów w zasilaczu muszą być schowane min. 2 cm pod pokrywą zasilacza


	


.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                          osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                         do reprezentowania Wykonawcy
PAGE  
1

