ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna suszarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza

KZ-371/10/12

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | suszarka oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | Obieg powietrza: grawitacyjny |  |
| 3. | Pojemność: 75 dm3 |  |
| 4. | Czas dochodzenia do temperatury 2000C: 30 min. |  |
| 5. | Moc znamionowa: 1500W |  |
| 6. | Ilość półek: 4 szt. |  |
| 7. | Mikroprocesorowy system sterowania |  |
| 8. | Komora i półki z blachy nierdzewnej |  |
| 9. | Obudowa z blachy lakierowanej proszkowo |  |
| 10. | Komora wyposażona w podwójny automatyczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury (ochrona wsadu) |  |
| 11. | Nastawa temperatury w okresie od 30 do 2500C |  |
| 12. | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ±0,20C |  |
| 13. | Dokładność nastawy i odczytu temperatury 10C |  |
| 14. | Programowanie czasu trwania nastawionej temperatury w zakresie od: 1 min-99 godz. 59 min co 1 min; 0,1 godz. do 999,9 godz. co 0,1 godz. |  |
| 15. | Cyfrowy pomiar temperatury |  |
| 16. | Okres gwarancji: |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.