ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna suszarki próżniowej sprzężonej z pompą

KZ-371/24/12

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | suszarka oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | Zakres temperatury pracy od +5oC od T otoczenia do 200oC |  |
| 3. | Dokładność odczytu temperatury 0,1oC |  |
| 4. | Dokładność nastawy: 0,1°C dla wartości ≤ 99,9°C i 0,5°C dla wartości ≥ 100°C |  |
| 5. | Dokładność w czasie: ≤ +/- 0,3°C |  |
| 6. | Jednorodność temperatury na powierzchni półki przy ciśnieniu 50 mbar: ≤+/- 2°C |  |
| 7. | W pełni wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej zarówno wnętrze, jak i zewnętrzna obudowa. |  |
| 8. | Pojemność komory roboczej 49 L |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne szer./wys. głęb.: 550/680/480mm |  |
| 10. | Wymiary wewnętrzne szer./wys. głęb.: 385/385/330mm |  |
| 11. | Dystans pomiędzy powierzchnią dolnej półki a górną płaszczyzną komory próżniowej: 313mm |  |
| 12. | Maksymalne obciążenie półki nie mniejsze niż 20kg. |  |
| 13. | Maksymalne obciążenie suszarki nie mniejsze niż 60kg. |  |
| 14. | Wyposażona w szklane drzwiczki z grubego, bezpiecznego szkła. |  |
| 15. | Wyjście na komputer USB oraz oprogramowanie współpracujące z systemem Windows umożliwiające dokumentację procesu suszenia. |  |
| 16. | Wraz z dostawą należy przekazać certyfikat kalibracyjny przy temperaturze 160ºC oraz 50mbar |  |
| 17. | Suszarka wyposażona w 2 porty na grzane półki. |  |
| 18. | Suszarka sterowana mikroprocesorowo umożliwiająca precyzyjną kontrolę temperatury każdej z półek posiadającej wbudowany indywidualny system grzewczy umieszczony w półkach. |  |
| 19. | Pomiar temperatury dokonywany przez czujniki PT 100 zamontowane w półce. |  |
| 20. | Programator czasowy posiadający zegar czasu rzeczywistego umożliwiający programowanie czasu pracy urządzenia w trybie siedmiodniowym dla każdego dnia tygodnia z osobna lub dla dni roboczych i weekendów. Programowanie profili temperaturowych umożliwia ustawienie do 40 ramp temperaturowych. |  |
| 21. | W pełni automatyczna kontrola ciśnienia poprzez zawory elektromagnetyczne umożliwiają kontrolę ciśnienia od 10 mbar do 1100 mbar z dokładnością 1 mbar. Suszarka wyposażona w 3 – cyfrowo sterowane podłączenia z elektrozaworami na próżnię, powietrze i gaz obojętny. |  |
| 22. | Urządzenie wyposażone w port kart chip stanowiące zewnętrzną pamięć urządzenia, umożliwiającą wprowadzenie programu bez konieczności każdorazowego programowania. |  |
| 23. | Potrójne zabezpieczenia monitorowania temperatury w tym funkcje manualnego ustalenie progów temperatury minimalnej i maksymalnej, których przekroczenie uruchomi system alarmowy – zarówno wizualny jak i dźwiękowy |  |
| 24. | Wymagany jest aparat posiadający funkcję turbosuszenia za pośrednictwem programowania cykli ciśnienia i dozowania suchego powietrza. Układ sterowania umożliwiający programowanie zmniejszania i zwiększania ciśnienia poprzez ustalenie dolnych i górnych limitów wraz ze sterowanym do dopływem powietrza z zewnątrz. |  |
| 25. | Wyposażona w moduł typu switchbox sterujący pracą pompy próżniowej. |  |
| 26. | Aparat wyposażony w 1 półkę |  |
| 27. | Zasilanie suszarki 230V +/- 10% 50/60 Hz |  |
| 28. | Maksymalny pobór mocy 2000W |  |
| 29. | Waga netto suszarki 82 kg. |  |

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | pompa oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | Pompa próżniowa – membranowa, 2 stopniowa chemicznie odporna. |  |
| 3. | Próżnia końcowa < 10 mbar . |  |
| 4. | Wydajność 1,8 m3 / h. |  |
| 5. | Bardzo niski poziom hałasu 40-52 dB (A) – w zależności od trybu pracy. |  |
| 6. | Membrany pompy wykonane z PTFE - chemicznie odporne |  |
| 7. | Łatwa, wizualna ocena zużycia membran poprzez okienka wziernikowe umożliwiającymi obserwację membran podczas pracy w obudowie |  |
| 8. | Gaz balast |  |
| 9. | Funkcja oszczędzania energii podczas pracy ciągłej redukująca prędkość ssania po 1 godzinie pracy z uzyskanym maksymalnym poziomem próżni. |  |
| 10. | Klasa bezpieczeństwa IP 34 |  |
| 11. | Sterowana z poziomu suszarki za pośrednictwem modułu switchbox. |  |
| 12. | Tłumik na wylocie pompy. |  |
| 13. | Gabaryty: wysokość: 275 mm, szerokość: 180 mm, głębokość: 206 mm |  |
| 14. | Zasilanie pompy: 100-240 V / 50-60 Hz |  |
| 15. | Maksymalny pobór mocy 210W |  |

Okres gwarancji na urządzenie (suszarkę próżniową) sprzężoną z pompą wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.